附件（1）

一、技术参数要求及配置：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标

1、大型呼吸机

设备数量：1台

设备用途：用于重症病人的生命支持。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. 适用于小儿和成人。 |  |
| 2 | 2.医疗级彩色触摸屏。 |  |
| 3 | 3. 基本呼吸模式：IPPV、IPPVassist、PCV、SIMV、SIMV+ASB、ASB、CPAP等。 |  |
| 4 | 4. 特殊通气模式： |  |
| 5 | 4.1. 具备高级呼吸模式BIPAP（双水平气道正压通气）和BIPAPassist，能解决机械通气和人机对抗的问题，使病人可以在任何时候都能自主呼吸，具备高灵敏度确保病人在整个通气周期的任何呼吸努力得到响应，即使病人在高压区呼气也无任何报警或机械通气的中断，能直接从控制通气直接转换为支持通气，无需切换呼吸模式。 |  |
| 6 | 4.2. Auto Flow功能，在IPPV、SIPPV、SIMV和MMV等模式上能叠加该功能，保证呼吸机能根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时病人可以在任何时候都能自主呼吸。 |  |
| 7 | 4.3. 气道压力释放模式，能很好的抢救ARDS或严重的支气管胸膜漏的病人，高压时间设定≥0.1-30S，低压时间设定≥0.1-30S，I：E为1:300－300:1。 |  |
| 8 | 4.4. 分钟指令通气，适用于病人从控制呼吸自动向辅助自主呼吸转换。 |  |
| 9 | 4.5. ATC自动插管补偿功能，在控制模式、支持模式和CPAP模式下都能使用该功能，在病人吸气相和呼气相都能补偿。 |  |
| 10 | 4.6.智能脱机系统，提供持续的监测，从而自动降低通气过程中的压力支持水平，并通过自动的自主呼吸试验，系统会提示可以准备拔管。 |  |
| 11 | 4.7. 具备分肺通气（ILV）功能。 |  |
| 12 | 5. 呼吸机设定技术指标： |  |
| 13 | 5.1. 潮气量：≥20-2000ml，用于从新生儿到成人的所有病人。 |  |
| 14 | 5.2. 呼吸频率：≥0-150bpm |  |
| 15 | 5.3. 吸入流速达到：0-180L/min |  |
| 16 | 5.4. 吸气时间达到：0.1-10S，APRV时0.1-30S |  |
| 17 | 5.5. 呼气时间达到：0.1-10S，APRV时0.1-30S |  |
| 18 | 5.6. PEEP：≥0-50CMH2O |  |
| 19 | 5.7. 吸入压力（PC/PS）：≥0-95CMH2O |  |
| 20 | 5.8. 压力上升时间：0-2S |  |
| 21 | 5.9. O2浓度：21-100% |  |
| 22 | 5.10. 流量触发灵敏度：0.3-15L/min |  |
| 23 | 6. 显示屏功能： |  |
| 24 | 6.1. 监测参数：压力（峰压、平台压、平均压、PEEP），容量（分钟通气量、自主分钟通气量、吸入和呼出潮气量），频率自主呼吸频率，氧浓度，顺应性，阻力等重要参数。 |  |
| 25 | 6.2.大屏幕彩色显示屏≥15英寸，医生根据习惯能调节7种及以上相应的参数和波形显示。监测浅快呼吸指数判断脱机。 |  |
| 26 | 6.3. 内源性PEEP的监测参数，并能监测闭陷容量，指导PEEP的设置。 |  |
| 27 | 6.4. 最大吸气负压可判断病人呼吸驱动力功能。 |  |
| 28 | 6.5. 口腔闭合压监测，能判断病人呼吸中枢的驱动力，指导撤机，波形显示，压力容量和流速波形。 |  |
| 29 | 6.6. 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环。能应用工具尺寸直接测量上下拐点，还能设定标准环图，以便于医生诊断肺的力学变化。 |  |
| 30 | 6.7. 全中文操作界面，有中文在线帮助功能。 |  |
| 31 | 7. 报警要求：三级声光报警。报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上限、窒息（窒息时间设定3－15s）、呼吸频率过快，氧浓度等。 |  |
| 32 | 8.智能吸痰功能：脱管吸痰时机器不送气，无报警，吸痰前后均能自动纯氧不少于2分钟。 |  |
| 33 | 9.自动泄漏补偿，吸气触发敏感度和呼气切换灵敏度可根据漏气量自动调节。 |  |
| 34 | 10. 具备管路顺应性及气道阻力的自动补偿。 |  |
| 35 | 11.雾化器一体化，雾化时对吸入氧浓度无影响。 |  |
| 36 | 12.加热式流量传感器，精确度高，不怕水汽聚集在采样管上影响精确度。自动定标传感器，若需要手动定标也无需暂停呼吸机，不影响正常工作；传感器能消毒，防止交叉感染和传染性疾病。 |  |
| 37 | 13. 气源供气不足(压力≤1.2巴)，允许自主吸入经过滤的外界空气。 |  |
| 38 | 14. 具有RSR232，MIB接口，能升级功能。电源220V，50HZ，气源要求2.5-4.0Kpa。 |  |
| 39 | 15、配置要求： 主机1台 推车1台 高压空气、氧气管1套 支撑臂1套 湿化器及附件1套 流量传感器5个 呼出阀捕水器1个 高压捕水器1个 模拟肺1个 重复用呼吸管路（硅橡胶）2套 空压机1台 |  |

2、心电监护仪

设备数量：1台

设备用途：用于床边病人生命体征监测。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、监护仪外形结构 |  |
| 2 | 1.1插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者 |  |
| 3 | 1.2彩色LED显示≥12寸，彩色高分辨率≥800×600，≥8通道波形显示 |  |
| 4 | 1.3保证360度任何方向都可观察到报警信息 |  |
| 5 | 1.4标配重量≤4.6kg |  |
| 6 | 2、监测参数： |  |
| 7 | 2.1标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温、双有创血压。 |  |
| 8 | 2.2 有3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。 |  |
| 9 | 2.3最多可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能 |  |
| 10 | 2.4心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术 |  |
| 11 | 2.5具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 |  |
| 12 | 2.6具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 |  |
| 13 | 2.7可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 |  |
| 14 | 2.8 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 |  |
| 15 | 2.9有12导心电监护 |  |
| 16 | 2.10 ECG可选全球金标准的Mortara算法 Nellcor血氧算法 |  |
| 17 | 2.11主流EtCO2 旁流EtCO2 微流EtCO2，抽气速率低至50ml/min |  |
| 18 | 2.12有创血压，最多可配置4通道 |  |
| 19 | 2.13可监测PAWP，并且具有PAWP测量标尺，实现精确监测。 |  |
| 20 | 2.14热稀释法心排量 |  |
| 21 | 3、系统功能： |  |
| 22 | 3.1具有三级声光报警，参数报警级别可调；具备报警集中设置功能；具备Nurse Call报警功能 |  |
| 23 | 3.2具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算、通气计算、肾功能计算 |  |
| 24 | 3.3具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾等及以上。 |  |
| 25 | 3.4他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 |  |
| 26 | 3.5支持中/英文字符输入，具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |  |
| 27 | 3.6具有掉电存储功能，可配置2块锂电池，工作时间≥8小时 |  |
| 28 | 3.7具备不少于5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置 |  |
| 29 | 3.8支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠；支持3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印 |  |
| 30 | 3.9整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；满足欧盟救护车≥标准EN1789:2007；提供DC输入接口；防水等级达到IPX1标准；产品使用材料通过UL安全认证 |  |

3、溶量监测仪

设备数量：1台

设备用途：用于重症患者的完整血流动力学参数监测。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.评估心脏功能的指标要求：应用经肺热稀释法获得CO及动脉轮廓分析法获得持续CO； |  |
| 2 | 2. 反应心肌收缩力的指标：每搏输出量指数SVI（40-60ml/m²）、全心射血分数GEF（25-35%）、心功能指数CFI（4.5-6.5l/min）、左室收缩力指数dp/dtmax（1200-2000mmHg/s）； |  |
| 3 | 3. 反应容量状态的指标：全心舒张末容积（GEDV）、胸腔内血容积（ITBV）； |  |
| 4 | 4. 预测对扩容反应能力的指标要求：脉压变异（PPV≤10%）、每搏量变异（SVV≤10%）； |  |
| 5 | 5.能评价肺水的指标：血管外肺水(EVLW)、肺血管通透指数（PVPI）； |  |
| 6 | 6.能通过动脉穿刺获取持续的有创血压监测 ； |  |
| 7 | 7.通过分光光度测定法来测定中心静脉血氧饱和度ScvO2; |  |
| 8 | 8．适用于儿童及成人； |  |
| 9 | 9．彩色液晶触摸屏≥328X248X180mm，便携式，能在转运中使用； |  |
| 10 | 10.操作快捷，无需放置传统的S-G导管测量心输出量； |  |
| 11 | 11.具有数据存储和输出功能：①至少能保存50条热稀释曲线，可外接端口完成实时的数据传输；②可导入PC机，便于资料收集处理； |  |
| 12 | 12．具有内置电池，在无外部电源时，可维持运行至少30分钟；； |  |
| 13 | 13．具有中心静脉氧饱和度报警：可调范围至少在0-99%； |  |
| 14 | 14. 报警显示: 不清可调，具有报警信息提示及帮助菜单； |  |
| 15 | 15．具有CCO报警：可调范围至少在0.1-20l/min； |  |
| 16 | 16．具备CO、GEDV、ITBV等主要参数的趋势图和柱状图； |  |
| 17 | 17．仪器工作环境要求：交流220伏，50/60赫兹； |  |
| 18 | 18．接口功能要求：要具有RS232， LAN， 2*USB接口； |  |
| 19 | 19．参数检测设计：要求独立主机直接检测形式。 |  |
| 20 | 产品配置： |  |
|  | 1.主机 一台 |  |
|  | 2. 注射温度测量电缆 一条 |  |
|  | 3. 压力电缆 二条 |  |
|  | 4. 温度信号电缆 一条 |  |
|  | 5.适配器 二个 |  |
|  | 6.光学模块 一个 |  |
|  | 7.电源连接线 一条 |  |
|  | 8.地线 一条 |  |
|  | 9.中文操作手册 一本 |  |

4、医用震动排痰机

设备数量：1台

设备用途：用于重症病人急救去痰等。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、输入功率≥150W |  |
| 2 | 2、输出频率控制≥10-60Hz（600转/分-3000转/分）连续可调，高亮电子数码显示 |  |
| 3 | 3、时间控制：1-60分钟连续可调，高亮电子数码显示 |  |
| 4 | 4、振动幅度：≤5mm+0.6mm |  |
| 5 | 5、叩击换向器：带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同位置使用；90度固定角度叩击头 |  |
| 6 | 6、动力管长度：≥2M |  |
| 7 | 7、整机质量：体积小巧，主机质量≤14kg，移动治疗使用方便。 |  |
| 8 | 8、成人型叩击头不少于4种： 1号叩击头（ф130，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，治疗用 2号叩击头（ф90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，治疗或护理用 3号叩击头（ф68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，护理或儿童专用 4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋部、肩部等治疗或护理 |  |
| 9 | 9、儿童及婴幼儿型叩击头不少于4种： 1号叩击头（小叩手，ф47.5，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型,儿童专用 2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头,舒适型）：适用于婴幼儿 3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，柔和型）：适用于婴幼儿 4号叩击头(小型羊角头,聚氨酯海绵面叩击头）：儿童特定型,用于肋部、肩部等治疗或护理 |  |
| 10 | 10、成人智能工作程序不少于5种： 程序1：变频范围10-20Hz，适合年老体弱或大病初愈的患者 程序2：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择。 程序3：变频范围20-30Hz，适合正常治疗或护理 程序4：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人 程序5：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人 |  |
| 11 | 11、儿童及婴幼儿型智能工作程序不少于3种： 程序1：变频范围10-15Hz，适合婴幼儿治疗或护理 程序2：变频范围15-20Hz，适合小龄儿童治疗或护理 程序3：变频范围15-30Hz，适合大龄儿童治疗或护理 |  |
| 12 | 12、整机采用防电磁干扰装置，适合ICU等病房使用。 |  |

5、血滤净化仪

（1）多功能血滤净化仪

设备数量：1台

设备用途：用于人工肝脏、肾脏支持系统，可做免疫疾病治疗。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、提供全面冶疗方案 |  |
| 2 | 1.1连续性静-静脉血滤（CVVH） |  |
| 3 | 1.2连续性静-静脉血透（CVVHD） |  |
| 4 | 1.3高容量-连续性静-静脉血滤（HV-CVVH） |  |
| 5 | 1.4连续性静-静脉血液透析滤过（CVVHDF） |  |
| 6 | 1.5持续缓慢超滤（SCUF） |  |
| 7 | 1.6血浆分离与置换（MPS） |  |
| 8 | 1.7血液灌流（HP） |  |
| 9 | 1.8提供专业儿童治疗模式，成人心衰治疗模式 |  |
| 10 | 1.9血浆吸附模式（PA） |  |
| 11 | 1.10 支持联台治疗，即：使用同一台机器，二次CRRT治疗的间隔等待时间为零 |  |
| 12 | 2、治疗参数 |  |
| 13 | 2.1动力泵装置具备6个泵，分别为血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵、枸橼酸泵及钙泵，能与机器实现同步体外抗凝治疗。 |  |
| 14 | 2.2一体化肝素泵，可选用30ml、50ml规格 |  |
| 15 | 2.3枸橼酸及钙泵模块 血流量：10~500ml/min，可调 置换液流量：10~160ml/min，可调 透析液流量：10~70ml/min，可调 肝素泵流量：0.1~25ml/h，每次最大给药量：0.1~5ml |  |
| 16 | 2.4枸橼酸治疗参数 (CVVHD-模式) 血流速度10 - 200 ml/min ± 10 % 透析液流速10 - 70 ml/min, 可控制 超滤速率0 -1,800 ml/h, 可控制 |  |
| 17 | 2.5枸橼酸盐剂量 (枸橼酸盐/血液)2.0 - 6.0 mmol/l 血液 钙剂量 (钙/流出液) 0 - 3.0 mmol/l 流出液 |  |
| 18 | 2.6超滤系统 采用重量超滤控制系统 净超滤率：0~100ml/min，可调 血浆置换率：10~50ml/min，可调 |  |
| 19 | 3、监测系统 静脉压监测范围：-80~+500mmHg 动脉压监测范围：-280~+300mmHg 跨膜压监测范围：-60~+520mmHg 滤器前压监测范围：0~+750mmHg 空气监测：超声波监测 漏血监测：光学监测 |  |
| 20 | 4、安全及防干扰设置 |  |
| 21 | 4.1 在30秒钟内的环境干扰（振动）对平衡系统无影响，无报警 |  |
| 22 | 4.2系统电击防护类型达到安全级数I |  |
| 23 | 4.3系统电击防护程度达到CF级，可安全、同时使用心脏仪器（包括心电监护仪器、除颤仪等） |  |
| 24 | 4.4内置后备电源，在紧急断电的情况下维持不少于15分钟，并自动转移至紧急操作模式 |  |
| 25 | 5、系统结构 |  |
| 26 | 5.1彩色液晶显示屏≥10寸，清晰显示操作指南 |  |
| 27 | 5.2有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案 |  |
| 28 | 5.3开机自动校准、检测，并可在治疗过程中进行周期性的核对校准 |  |
| 29 | 5.4平衡系统 5.4.1具备4个称重天平，分别称重置换液、透析液、滤过液 5.4.2称放置换液、透析液的天平位置应高于操作人员的腰部，称放滤过液的天平位置应低于人的腰部 5.4.3称重天平在治疗过程中需有周期性的平衡测试，从而保证平衡系统的动态准确性 5.4.4每个称重天平的最大负荷达到12 Kg 5.4.5一次性可装载透析液/置换液达到24 Kg 5.4.6滤过液袋最大在机容量达到20 L 5.4.7 在24小时总置换液量误差小于100ml或小于1% |  |
| 30 | 5.5加热系统 5.5.1具备独立的两个加热系统，可直接、同时加热置换液和透析液，温度可控 5.5.2置换液/透析液温度范围：35~39.度, 可调 5.5.3在选择血浆分离与置换时，逐步加温血浆所达到的度：最高37度 |  |
| 31 | 6、耗材： 6.1采用盒装管路系统，可以自由选择血液滤器和血浆滤器 6.2配套盒装管路(包括滤过液管、置换液管、透析液管、废液袋）带接头，便于与各种滤器连接 |  |

（2）普通血滤净化仪

设备数量：2台

设备用途：用于人工肝脏、肾脏支持系统，可做免疫疾病治疗。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 招标主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、基本要求 1.1、体外循环血液净化装置 1.2、具备五个驱动泵 1.3、全自动脉冲控制 1.4、具备单泵管单泵控制 |  |
| 2 | 2、显示器：触摸屏液晶显示器 |  |
| 3 | 3、泵： 具备 5个 血液泵 15~250ml/min 分离泵/滤过泵 0.05~5L/ hr 返浆泵/补液泵 0.05~5L / hr 透析液泵/弃浆泵 0.05~5L / hr 肝素泵 0.1~15ml/hr（20 ml、50 ml可兼容任何厂家） |  |
| 4 | 4、压力监测 动脉压 -400mmHg~+400mmHg 静脉压 -400mmHg~+400mmHg （-200mmHg ~+300mmHg范围条形图显示） 滤过压/血浆出口压 -400mmHg~+400mmHg TMP -400mmHg~+400mmHg 采血负压 液枕收缩检测 |  |
| 5 | 5、滤过液、补液、透析液重量计：采用重量分割计量，1.0Kg |  |
| 6 | 6、持续性血液净化流量的累计误差≤4‰ |  |
| 7 | 7、气泡检测器、补液和透析液空检测器、漏血检测器、采血负压检测器等 气泡检测器：超声波穿透式，敏感度：0.01ml（血流量150ml/min时） 警报设定范围：10分段累计值设定（最大0.5ml） 补液透析液空检测：超声波穿透式 漏血检测器：光学方式 采血负压检测器：液枕收缩检测方式 |  |
| 8 | 8、加温器：35~40℃，采用双面加温方式 |  |
| 9 | 9、报警系统 1.1静脉压警报、动脉压警报、滤过压警报、TMP警报 1.2气泡检知警报、采血不良警报、装置异常警报 1.3透析液走空警报、补液走空警报 1.4加温器有温度报警功能 1.5肝素注射器结束报知 1.6电源异常报警 |  |
| 10 | 10、治疗方式 10.1单重血浆置换(PE) 10.2双重血浆置换(DFPP) 10.3血浆吸附(PP) 10.4连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)、连续性静脉-静脉血液滤过(CVVHF)、连续性静脉-静脉血液透析滤过 (CVVHDF)(前稀释、后稀释)、 10.5缓慢持续超滤(SCUF) 10.6白细胞吸附（LCAP）（白细胞吸附器在国家药监局注册） 10.7血浆透析滤过(PDF) 10.8血液灌流(HP) 10.9腹水浓缩滤过静脉回输(CART) 10.10可扩展、升级体外持续白蛋白净化(CAPS) |  |
| 11 | 11、配套耗材要求 11.1血浆分离器：需要适合儿童治疗的0.2m2规格 11.2血浆成分分离器 11.3选择性吸附器 11.4持续性血液滤过器：需要适合儿童治疗的0.3m2规格 11.5配套管路：需要有配套国产管路 |  |

6、数字化移动X线机

设备数量：1台。

设备用途：用于床边X光检查。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、数字平板探测器 |  |
| 2 | 1.1非晶体硅平板探测器 |  |
| 3 | 1.2探测器有效摄影尺寸≥35cm×43cm |  |
| 4 | 1.3像素大小≤139μm |  |
| 5 | 1.4极限空间分辨率≥3.6lp/mm |  |
| 6 | 1.5探测器像素矩阵≥ 7.5 M |  |
| 7 | 1.6像素灰阶≥14bit |  |
| 8 | 1.7图像预览时间≤5秒 |  |
| 9 | 1.8探测器外形规格≤39cm× 46 cm× 1.6cm |  |
| 10 | 1.9探测器重量≤3.5公斤 |  |
| 11 | 1.10.具备电池供电模式 1.10.1.在电池供电模式下，可支持曝光次数不少于190次 1.10.2探测器电池可快速拆卸更换，配置3块电池。 1.10.3探测器电池可通过主机身专门充电器单独充电，同时可为两块电池充电。 |  |
| 12 | 1.11探测器与系统之间能进行数据传输及控制 |  |
| 13 | 2、系统控制及图像采集处理系统 |  |
| 14 | 2.1双显示器操作控制界面，主显示器≥19 英寸，次显示器（球管端）≥8 英寸，触摸屏操作。 |  |
| 15 | 2.2界面菜单为中文显示 |  |
| 16 | 2.3主机工作站硬盘容量≥120G，CPU≥2.4G，系统内存≥4G |  |
| 17 | 2.4接口支持：通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像，有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能 |  |
| 18 | 2.5操作系统：WINDOWS |  |
| 19 | 2.6图像处理功能 2.6.1图像放大功能 2.6.2病人资料显示 2.6.3边缘增强 2.6.4窗宽/窗位调节 2.6.5动态范围调节 2.6.6图像反转 2.6.7多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 2.6.8根据解剖部分自动进行图像优化处理 2.6.9图像排版功能 2.6.10根据不同颜色对不同患者图像处理的结果进行分类显示 |  |
| 20 | 3、X线高压发生器及球管 |  |
| 21 | 3.1发生器最大输出电功率≥30千瓦 |  |
| 22 | 3.2 千伏范围 40-150千伏，每1千伏调节 |  |
| 23 | 3.3 最高毫安≥300毫安 |  |
| 24 | 3.4 X线发生器曝光由自带充电电池系统支持 |  |
| 25 | 3.5 系统电源要求 100-240伏，50/60Hz，电源容量≤1.5 kw |  |
| 26 | 3.6双焦点X线球管，双焦点，球管阳极热容量≥300khu |  |
| 27 | 3.7红外遥控曝光装置 |  |
| 28 | 4、机身及运动部件 |  |
| 29 | 4.1球管支撑运动结构为垂直升降立柱与水平伸缩横臂结构 4.1.1 X线球管立柱可垂直升降，球管横臂垂直升降范围≥130厘米， 4.1.2X线球管立柱可左右旋转，旋转范围≥+/- 270度 4.1.3X线球管水平横臂可前后水平伸缩，伸缩范围≥50厘米,球管焦点距离立柱中心最大伸展距离≥135厘米. 4.1.4X线球管左右旋转角度范围≥300度 4.1.5X线球管可前后摆动，角度范围≥90度 4.1.6 X线束光器可旋转，角度范围≥+/-90度 4.1.7各方向运动、旋转通过电磁锁止方式控制 |  |
| 30 | 4.2双电机独立驱动方式 |  |
| 31 | 4.3机身最小外形规格 ，长×宽×高（驱动状态）厘米≤130×60× 140 |  |
| 32 | 4.4探测器电池独立充电槽、探测器存储槽、便携式滤线器存储槽，文本、铅字、消毒液、手套等相对应专设储存位置 |  |
| 33 | 4.5条形码阅读器 |  |
| 34 | 4.6前置式触碰安全停止开关 |  |

7、便携式彩超

设备数量：1台

设备用途：用于特殊疾病的床旁B超诊治。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、可用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、 术中、介入、血管、浅表组织与小器官 |  |
| 2 | 2、主要技术及系统 |  |
| 3 | 2.1高清晰度彩色液晶显示器≥15英寸 |  |
| 4 | 2.2数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 5 | 2.3数字化彩色及能量多普勒单元 |  |
| 6 | 2.4数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| 7 | 2.5数字化波束形成器 |  |
| 8 | 2.6多角度空间复合成像技术，可分多级调节并同屏双幅显示 |  |
| 9 | 2.7智能化斑点噪声抑制技术，可分多级调节并同屏双幅显示 |  |
| 10 | 2.8自动优化功能：二维图像自动优化；多普勒图像自动优化；彩色血流自动优化 |  |
| 11 | 2.9时间增益自动调节 |  |
| 12 | 2.10焦点、频率自动调节 |  |
| 13 | 2.11实时宽景成像技术 |  |
| 14 | 2.12自适应彩色增强技术 |  |
| 15 | 2.13编码脉冲反相二次谐波成像 |  |
| 16 | 2.14原始数据处理能力，可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析 |  |
| 17 | 2.15主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转 |  |
| 18 | 2.16数字化通道≥1024通道 |  |
| 19 | 2.17系统动态范围≥172db |  |
| 20 | 2.18超声系统最大探查深度≥30CM |  |
| 21 | 2.19实时三同步成像 |  |
| 22 | 2.20方向性能量图（DCA） |  |
| 23 | 2.21线阵探头凸型扩展技术 |  |
| 24 | 2.22轨迹球操作，中文操作界面，中文输入，所配软件为新版本 |  |
| 25 | 2.23内置锂电池操作，断电条件下工作时间≥2小时 |  |
| 26 | 3、测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式 |  |
| 27 | 3.1一般测量 |  |
| 28 | 3.2妇产科测量，包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能 |  |
| 29 | 3.3多普勒血流测量与分析 |  |
| 30 | 3.4实时多普勒自动包络、测量和计算 |  |
| 31 | 3.5心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |  |
| 32 | 3.6外周血管测量与分析 |  |
| 33 | 3.7泌尿科测量与分析 |  |
| 34 | 4、一体化图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 35 | 4.1超声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |  |
| 36 | 4.2原始数据储存，可对回放的图像进行35种参数调节，2B及M型模式10个参数，CFM模式7个参数，PW模式18个参数 |  |
| 37 | 4.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 38 | 4.4 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 |  |
| 39 | 5、输入/输出信号： 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 输出：复合视频、RGB彩色视频，DVD |  |
| 40 | 6、图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理系统，动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像，一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像，内置硬盘≥80GB，DVD 驱动器 |  |
| 41 | 7、探头规格：线阵探头、高频探头 |  |
| 42 | 7.1频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种 |  |
| 43 | 7.2类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵 |  |
| 44 | 7.3阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元 |  |
| 45 | 7.4 B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD 相控阵：B/PWD/CWD |  |
| 46 | 7.5探头接口≥3个 |  |
| 47 | 8、二维灰阶显像主要参数： |  |
| 48 | 8.1扫描： 电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz 电子线阵：超声频率5.0-13.0MHz |  |
| 49 | 8.2扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 |  |
| 50 | 8.3扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 51 | 8.4术中探头种类≥3种 |  |
| 52 | 8.5腔内微凸探头扫描角度≥133度 |  |
| 53 | 8.6发射声束聚焦：≥8段 |  |
| 54 | 8.7接收方式：可视可调接收超声信号动态范围≥150dB |  |
| 55 | 8.8回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒 |  |
| 56 | 8.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 57 | 8.10增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥6段 |  |
| 58 | 9、频谱多普勒： |  |
| 59 | 9.1方式：脉冲波多普勒 PWD，高脉冲重复频率 HPFF，连续波多普勒 CWD |  |
| 60 | 9.2多普勒发射频率：线阵≥2段，凸阵≥2段 |  |
| 61 | 9.3最大测量速度：PWD血流速度≥8.0 m/s，CWD血流速度≥14.0 m/s |  |
| 62 | 9.4最低测量速度：≤5.0mm/s（非噪声信号） |  |
| 63 | 9.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |
| 64 | 9.6电影回放：≥60秒 |  |
| 65 | 9.7取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级 |  |
| 66 | 9.8显示控制：反转显示（左/右；上/下）零移位、90度旋转，B-刷新（手控）局放 |  |
| 67 | 10、彩色多普勒 |  |
| 68 | 10.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示 |  |
| 69 | 10.2彩色显示帧频：凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时， 彩色显示帧频≥8帧/秒；相控阵探头90度角全视野彩色取样框，18cm深度，彩色显示帧频≥7 帧/秒 |  |
| 70 | 10.3显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 71 | 10.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图） |  |
| 72 | 10.5双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM） |  |
| 73 | 10.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| 74 | 配置要求： 主机系统 1套 探头 2个（腹部/高频各一个） |  |

8、可视电子支气管镜

设备数量：1套

设备用途：用于呼吸系统疾病的内镜检查和治疗。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、电子影像处理系统 |  |
| 2 | 1.1主机光源一体化设计，便于移动，减少由于连接带来的信号衰减 |  |
| 3 | 1.2成像方式：全数字彩色CCD，全数字图像拾取、处理、传输、显示 |  |
| 4 | 1.3专业级高清图像，逐行扫描技术≥1080线 |  |
| 5 | 1.4开放式升级平台，内镜主机可无限次升级 |  |
| 6 | 1.5具有电子染色特殊光谱图像功能，提供不同部位观察模式并可自定义设置。包含病灶表面凸现功能、病灶轮廓凸现功能、组织细节强调功能、血管凸现功能、食道模式、食管模式、胃模式、肠模式等 |  |
| 7 | 1.6具有高清图像冻结模式、自动活动小画面并可变换位置；可选择高清、标准两种图像质量冻结 |  |
| 8 | 1.7配备标准USB接口，可直接存储镜下图片及相关数据 |  |
| 9 | 1.8氙灯光源不小于300W，测光方式：峰值、平均，调光方式：自动、手动 |  |
| 10 | 1.9具有自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆 |  |
| 11 | 1.10具有面板光源寿命显示功能 |  |
| 12 | 1.11具有DVI-I数字图像输出接口；多种、多组常规输出方式Y/C、VIDEO，可选择高清、标准两种图像质量输出，以满足不同监视器匹配性 |  |
| 13 | 1.12具有内镜固定锁功能，防止内镜在操作过程中的意外损坏，可使内镜连接更牢固，避免反复连接造成的信号接口接触不良。 |  |
| 14 | 1.13具有预约数据存储功能、操作者数据存储功能、病人数据存储功能 |  |
| 15 | 1.14五档调节的高流量新型低噪气泵 |  |
| 16 | 1.15水瓶具有送气送水和吹干两种功能，利用吹干功能可自动吹干内镜管道 |  |
| 17 | 1.16可兼容电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，电子超声内镜，电子共聚焦显微系统内镜 |  |
| 18 | 2、电子支气管镜 |  |
| 19 | 2.1视野角：≥120° |  |
| 20 | 2.2景深：≥3-50mm |  |
| 21 | 2.3弯曲角度：上/下：210°/130° |  |
| 22 | 2.4先端部外径：≤5.5mm |  |
| 23 | 2.5插入部外径：≤5.1mm |  |
| 24 | 2.6钳子管道内径：≥2.0mm |  |
| 25 | 2.7有效长度：≥600mm |  |
| 26 | 2.8、全长：≥860mm |  |
| 27 | 2.9、内镜连接部可180度旋转，有效保护导光管的外皮和内部的导光束，临床操作方便，延长导光束的寿命 |  |
| 28 | 2.10、导光缆、电子接口一体化设计，镜子与主机为推杆式连接方式的新型设备，具有锁定功能防止内镜虚脱 |  |
| 29 | 3、医用监视器 3.1医用彩色液晶监视器 3.2屏幕尺寸≥19英寸 3.3分辨率≥1280×1024 3.4配备DVI-I接口，兼容数字和模拟视频信号 3.5具备无信号自动待机功能 |  |
| 30 | 4、医用图文工作站 4.1配置：Intel 四核I5，内存≥4GB，硬盘≥500G，DVD刻录机，键盘，光电鼠标，19寸液晶显示器，彩色打印机，视频采集卡，视频线，脚踏开关 4.2内镜软件：内镜动态视频记录/回放/编辑软件 |  |
| 31 | 7、配置要求 电子影像处理系统 1台 电子支气管镜 1条 医用监视器 1台 测漏器 1个 内窥镜台车 1台 医用图文工作站 1套 |  |

9、亚低温治疗仪（降温毯）

设备数量：1台

设备用途：用于急危重病人的体温管理。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、电源：220 V±22 V、50 Hz±1 Hz |  |
| 2 | 2、输入功率：≥900 W，制冷功率：≥2120 W |  |
| 3 | 3、制冷方式：采用压缩机制冷方式 |  |
| 4 | 4、全身体表降温面积达40%：一台主机可同时接驳四个毯面，可同时连接头毯，躯干毯，股动脉毯，使得毯面与患者体表接触面积达到40%，显著提高热交换效率； |  |
| 5 | 5、控温范围：水温设定范围：3~20℃，调节精准度±0.1℃ 体温设定范围：30~38.5℃，调节精准度±0.1℃ |  |
| 6 | 6、降温速率：在环境温度23(C条件下，每下降1(C＜60秒 |  |
| 7 | 7、报警功能：缺水报警、传感器插头脱落报警，水路阻塞报警，以声光显示； |  |
| 8 | 8、具有温度过热保护功能 |  |
| 9 | 9、水循环速率：每分钟75升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换 |  |
| 10 | 10、噪音：整机噪声≤58dB |  |
| 11 | 11、压缩机，体温传感器，水泵等主要部件采用国际知名品牌（提供证明） |  |
| 12 | 12、连接管和水毯分离设计，易于更换水毯 |  |
| 13 | 13、水毯材料：TPU（热塑性聚氨酯）材料。六角蜂窝状设计，毯面柔软，可折叠、卷曲、消毒，易清洁，反复使用。 |  |
| 14 | 14、内藏式传感器舱：保护传感器插头，便于存放传感器 |  |
| 15 | 15、整机通过电磁兼容检测，具有检验报告。 |  |
| 16 | 16、双重防漏水设计的水路快速插接装置，插拔方便，接驳可靠，无滴漏 |  |
| 17 | 17、配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，加水方便，确保转运中无水溢出； |  |
| 18 | 18、单键操作，简单明了；具备参数记忆功能，重复使用时，通电即用； |  |

10、心电图机

设备数量：5台

设备用途：用于病人心电图的检测和诊断。

技术参数要求：（下表）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、主机参数 |  |
| 2 | 1.1输入方式：浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 |  |
| 3 | 1.2导联：标准 12导联同步采集 |  |
| 4 | 1.3采集模式：12道同步 |  |
| 5 | 1.4 A/D转换：24位 |  |
| 6 | 1.5时间常数：≥3.2s (0, +20%) |  |
| 7 | 1.6频率响应：0.05Hz ~ 150Hz (-3dB) |  |
| 8 | 1.7增益：2.5，5，10，20，10/5，AGC (mm/mV) |  |
| 9 | 1.8输入阻抗：≥50M Ω（10Hz） |  |
| 10 | 1.9输入回路电流：≤0.01μA |  |
| 11 | 1.10输入电压范围：≤±5 mVpp |  |
| 12 | 1.11定标电压：1mV±2% |  |
| 13 | 1.12耐极化电压：±600mV |  |
| 14 | 1.13患者漏电流： NC <10μA (AC) / <10μA (DC) SFC <50μA (AC) / <50μA (DC) |  |
| 15 | 1.14患者辅助漏电流： NC <10μA (AC) / <10μA (DC) SFC<50μA (AC) / <50μA (DC) |  |
| 16 | 1.15滤波器： 交流滤波器50HZ/60HZ /关闭 基线漂移滤波器 0.05/0.15/0.25/0.32/0.5/0.67Hz 肌电滤波器 25Hz/35Hz/45Hz/关闭 低通滤波器 150Hz/100Hz/75Hz |  |
| 17 | 1.16共模抑制比(CMRR) ≥115dB |  |
| 18 | 1.17采样率≥1000Hz/每导联 |  |
| 19 | 2、打印部分 |  |
| 20 | 2.1记录方式：热敏点阵记录 |  |
| 21 | 2.2打印分辨率：8点/mm (幅度轴 ) 40点/mm (时间轴 , @ 25 mm/s) |  |
| 22 | 2.3记录纸规格：热敏记录折叠纸：：210mm×140mm、210mm×295mm、216mm×140mm、215mm×280mm |  |
| 23 | 2.4走纸速度： 5、6.25、10、12.5、25、50mm/s（±3%） |  |
| 24 | 3、电源 |  |
| 25 | 3.1交流电源：额定电压＝100V-240V，额定频率＝50Hz/60Hz |  |
| 26 | 3.2直流电源：内置可充电锂电池，额定容量≥2200mAh，电池充满电后可正常工作约4 小时，在自动模式下能记录约300 份3×4+1r 类型的心电图，在手动模式下可以连续记录约1.5 小时。充电时间≤3小时，循环寿命≥300次。 |  |
| 27 | 4、外观 |  |
| 28 | 4.1外形尺寸：≤361mm×262mm×135mm |  |
| 29 | 4.2重量：≤4.2kg（不含记录纸与电池） |  |
| 30 | 4.3屏幕显示：7≥ 英寸屏液晶屏显示，分辨率≥800×480 |  |
| 31 | 4.4外部输入输出端口、RS232端口、网口、USB口、SD卡槽 |  |

二、以上设备售后服务要求（下表）

1、货到后厂家负责安装、调试、现场培训至操作人员熟识正常使用；

2. 自设备验收合格交付用户使用之日起整机免费保修不少于1年；

3.保修期内，所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即厂家派员到医院对设备进行维修；

4.国内或广东省内必须有良好售后服务机构。