说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、全自动酶免仪

- 、用途：用于临床免疫学检验中，使用酶联免疫吸附试验方法检测项目。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 以完成180个标本乙肝两对半加TP、HCV、HIV的ELISA检测16块板（共16块板）为例，时间需≤3小时。

- 样品架：可容纳不少于192个直径13mm的试管

- 样本条形码阅读器: 内置的滑动样本条形码阅读器

- 稀释架：一个托盘可容纳不少于264个试管

- 通用试剂架：≥2个组合模块，用于放置稀释液，终止液等通用试剂，可使用原试剂盒中的试剂瓶，避免浪费和污染试剂

- 专用试剂架：≥10个组合模块，用于放置各自的标准品，质控品，酶联物和底物，可同时运行10个实验项目，使用原试剂盒中的试剂瓶，避免浪费和污染试剂

- 储液瓶：包括带不少于8个液面感应装置的外置水桶和不少于4个清洗液瓶。储液瓶均有液面感应装置，防止液体不足或废液溢出。

- 微孔板：可放置六块或以上标准的96孔板，多达10种不同项目的板条可任意组合在同一板框中同时测试

- 温育温度：从室温到45℃可调，温控精度为±0.2℃

- 加样系统：采用一次性加样吸头。8或12个加样针，都带有自身液体感应器，可进行X-Y-Z三维运动模式加样量：从8ul到1000ul连续可调，1ul的分辨率，加样量100ul时误差±1%

- 管路清洗：具有多种清洗模式，清洗管路和钢针的速度和次数可调，自动吸入气泡加强冲洗效果、加上特别设计的清洗槽及清洗通道、确保对各种样本和试剂的清洗效果

- 稀释模式：多种稀释模式、可选择直接加原始血清或已稀释的血清至微孔板中

- 加样本速度：加完96孔板少于12分钟（依工作模式而定）

- 加试剂速度：加完96孔板少于3分钟（依工作模式而定）

- 洗涤系统：双排8针的洗板机、可根据板孔底部深度自动调整位置

- 洗液残留：少于2ul

- 洗涤精度：注液量为300ul时误差小于5%

- 检测系统：≥8根光纤通道、可进行单波长或双波长检测

- 滤光片：标配450nm和630nm，可根据要求增加2个（最多4个滤光片）

- 检测精度：OD值为0.000到1.500时、误差小于±1%；OD值为1.500到3.000时、误差±2%

- 操作软件：采用Windows 2000和XP以上操作系统、图文式编程和操作，易操作，可建立工作流程表、定量标准曲线根据反应性质采用对数、指数及直线三种处理方式；病人报告单和结果均以列表的形式呈现；每次实验的标准曲线均可保存；质量控制分析功能，可绘制质量控制曲线。

- 网络连接：可连接LIS系统、工作清单由连接本机的电脑设置；一台电脑可同时连接多台仪器

- 工作温度：15~30°C

- 尺寸：一体机，立式，或台式配工作台

(四)、配置要求

1、工作舱               1台

2、洗板机               2套

3、酶标仪               1个

4、孵育位               16套（96孔微板）

5、机械臂抓手           2套

6、控制计算机与软件     1套

7、加样通道             8个

8、试剂位               72个

二、生物安全柜

- 、用途：用于接种样品，分离细菌，药敏试验等产生气溶胶的实验活动。

- 、数量：3台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 过滤器：针对>0.2μm颗粒系拥有>99.999%的截流效率

- 相对于大气的最小负压：≤-30。

- 洁净度级别：≥8级

- 最小换气次数：≥12次/h。

- 工作温度：18℃-27℃。

- 相对湿度：25%-80%。

- 噪声：≤60dBA。

- 平均照度：≥300Lx。

- 、配置要求

- 生物安全柜                    3台

三、立式高压蒸汽灭菌锅

- 、用途：用于接种后的样品、培养物或其他生物废物的灭菌处理。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 有效容积：≥85升。

- 内腔材料：SUS304不锈钢

- 最大压力：≥0.2MPa。

- 灭菌温度：100℃-140℃。

- 培养基溶解温度：60℃-100℃。

- 保温温度： 40℃-60℃。

- 灭菌时间：1-250分钟左右，仪器器皿灭菌程序可至48小时或以上。

- 溶解时间：0-250分钟左右，可至48小时或以上

- 保温时间：可延时48小时或以上

- 程序化时间设定：1-99小时延时启动设置

- 排气控制：排气阀开放温度设定

- 安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干扰限制器，过压限制器

- 、配置要求

- 灭菌锅                    2台

四、离心机

- 、用途：用于普通离心标本

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 转速：最大转速≥4000R/min，可调。

- 转速精度：≤20rpm。

- 定时设置：可设置不少于60分钟。

- 可对标本进行自动脱盖。

- 配备有各类型标本适配容器。

- 设有电子门锁，超速，转子自动识别，不平衡检测保护功能。

- 数字显示：转速、离心力、运行时间、故障显示等。

- 触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换。

- 微机控制，交流变频电机。

- 、配置要求

- 离心机                    1台

五、全自动血流变分析仪

- 、用途：用于全血粘度，血浆粘度的检测

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 工作模式：具备旋转椎板式、毛细管流式等模式。

- 切变率范围：1-300/S。

- 切应力范围：1-1000mpa（符合最新版国际指南要求指标）。

- 测量精度：允许误差≤±4%。

- 样本位：≥100个。

- 显示：LED显示，实时提示检测进度。

- 检测速度：≥60个全血/小时或≥200个血浆/小时。

- 样品量：0.8ml-1ml(全血曲型测试)，0.2ml（血浆曲型测试）。

- 自动液面检测：电容式。

- 恒温控制：IPD集成反馈式。

- 自动混匀：抽吸式混匀。

- 自动定标：全自动定标，血浆检测在线自动校准。

- 自动清洗及排堵：程控逆向回流式清洗，自动排堵功能。

- 自动干燥：管路侧头全程吹干，避免溶血，交叉污染。

- 、配置要求

- 主机                     1台

- 彩色显示器               1台

- 打印机                   1台

- 血流变系统控制软件       1套

- 计算机                   1台

六、婴儿培养箱

- 、用途：用于NICU早产儿、病危儿等新生儿的恒温培养。

- 、数量：5台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 控制单元：具有微电脑控制单元。

- 显示：设有中央显示器，显示各项监测参数。

- 温控模式：具备箱温温控和肤温温控模式。

- 箱温测控范围：20-40℃，皮肤温控范围：25-40℃。

- 具备透明加湿水槽，最大伺服温度≥95%。

- 具备内置电子称，测量范围≥0.3千克。

- 具备伺服氧系统，控制范围≥21%。

- 具有湿度和氧浓度控制功能。

- 具有双向风帘系统。

- 床体可倾斜，0-12°连续无级可调。

- 、配置要求

- 主机（含婴儿舱，机箱，控制仪，输液架及托盘）  5台

- 肤温探头                                      5个

- 加湿器                                        5个

- 电子称                                        5台

# 七、便携式彩色多普勒超声诊断系统

# 一、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统

# 二、设备数量：   1  台

# 三、设备用途说明

  - 腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、术中、其它。

  - 设备为最新机型，所配软件为该机型的最新版本，具有用户现场升级能力，可满足临床应用扩展需求。

# 四、交货期限：  15  天。

# 五、主要技术及系统概述

  - 彩色多普勒超声诊断系统主机

    - ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁

    - 显示器可独立于主机进行角度调节≥50°,15英寸超薄液晶触摸模式操作面板，最时尚操作模式

    - 主机内置探头接口≥2个，探头接口外形完全一致，全部激活，所配探头可自由连接至任意接口，不受限制；同时，主机还可通过外置扩展接口实现≥4个全激活探。

    - 数字多波束合成器。

    - 具备中文操作界面及菜单，可选多种语言。

    - 二维灰阶成像单元

    - 谐波成像单元，可用于所有探头

    - M型成像单元

    - 彩色M型成像单元

    - 解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线彩色多普勒血流成像单元

    - 能量多普勒成像单元

    - 方向能量多普勒成像单元

    - PW脉冲多普勒成像单元

    - CW连续多普勒成像单元

    - 组织多普勒成像单元

    - 三维成像单元

    - 可选配四维成像单元

    - 实时宽景成像单元，要求腹部、高频探头均可支持，同时支持二维及彩色血流宽景

    - 可选配弹性成像

    - 可选配造影成像

    - 频率复合成像

    - 空间复合成像

    - 斑点噪声抑制技术，支持所有探头

    - 线阵探头具有梯形扩展成像功能

    - 线阵探头二维视野角度独立偏转

    - 实时双幅对比成像

    - 一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒

    - 放大功能，支持前端放大和后端放大，最大放大倍数≥10倍

    - 常规测量及全科测量软件包，对应分析报告

    - 体位图≥ 80种

  - 测量、分析及报告

    - 一般测量

      - 具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度

      - 具有彩色血流剖面血流测速功能，能同时测量血管腔内所有位置的血流速度，并以曲线图显示

    - 多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、手动两点法

    - 妇产科测量：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分

    - 泌尿测量包

    - 心脏测量包：自动分析Tei指数、PHT压差减半时间、PISA自动测量

    - 小器官测量包

    - 血管测量包：IMT血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示。

    - 整形外科测量包：髋关节测量

    - 自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量

    - 自动生成可编辑报告：妇产科、心脏、血管、泌尿、小器官

  - 图像存储、电影回放及病案管理单元

    - 所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放

    - 支持实时单帧存储

    - 内置硬盘≥320G

    - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像，将其显示在屏幕上实时图像的右侧，随时调阅、删除图像。

    - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

    - 内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

    - 静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看。

  - 连通性要求

    - 支持网络连接

    - 支持医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

    - 支持ECG信号

  - 外设和附件

    - 主机支持锂电池独立供电

    - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机

    - 支持脚踏开关

    - 支持遥控远程操作，可通过遥控器控制主机，完成临床诊断

  - 安全和认证

    - 通过CE和CFDA认证。

    - 超声诊断系统通过IHE-C中国专项测试认证。

    - 探头符合IEC60601-2-37Edition 2.0 2007-08标准要求，具备表面温度监控显示技术。

# 技术参数及要求

  - 探头规格

    - 可配各种探头

    - 阵元：最大有效阵元数≥192阵元

    - 频率：所有探头均为宽频变频探头，频率带宽1.0-12.0MHz（与探头种类有关）

    - 二维、谐波、彩色多普勒≥15段变频

    - 凸阵探头：可视可调频率带宽2.0-6.0MHz

    - 线阵探头：可视可调频率带宽5.0-12.0MHz

    - 相控阵探头：可视可调频率带宽1.0-5.0MHz

    - 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置

  - 二维灰阶主要参数

    - 数字化声束合成器：数字化动态可变孔径及动态变迹，动态旁瓣压缩，优化发射波形，A/D≥14bit

    - 数字化全程动态聚焦，焦点≥12个

    - 发射、接收通道≥1024，多波束信号并行处理

    - 每帧最高扫描线密度≥512超声线

    - 256灰阶

    - 增益调节≥255dB，B/M/CFM/PW可独立调节

    - TGC分段调节≥8段

    - 动态范围≥280，可视可调

    - 伪彩图谱≥13种

    - 系统最大显示深度≥300mm，投标产品规定的腹部探头最大探测深度≥240mm（提供注册检测报告证明）

    - 凸阵探头最大视野，18cm深度时，帧频≥80帧

    - 相控阵探头最大视野，18cm深度时，帧频≥119帧

    - 声功率输出：B/M、彩色频谱多普勒可视可调

    - 回放重现：灰阶图像回放≥1000帧

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，并以脏器图形化直观显示

  - 彩色多普勒主要参数

    - 显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等

    - 取样框偏转：≥+-15°

    - 支持B/C同宽

    - 具备同屏左右双幅同时显示B+C功能

    - 凸阵探头最大视野，18cm深度取样框最大时，帧频≥10帧

    - 线控阵探头最大视野，18cm深度取样框最大时，帧频≥18帧

  - 频谱多普勒主要参数

    - 显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率

    - 显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）

    - 二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示

    - 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s

    - 最小测量速度，非噪声信号：≤1.5mm/s

    - 多普勒取样容积宽度：1-20mm，分级可调

    - 快速角度校正

  - 三维/四维成像

    - 多种渲染模式

    - 裁剪功能

    - 断层切片功能

  - 可选配造影成像

    - 支持低机械指数造影

    - 双幅实时对比显示组织图像和造影图像

    - 双计时器

    - 支持向前存储

    - 支持向后存储，≥8分钟电影

    - 支持造影击碎

    - 造影定量分析

# 七、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

7.1整机保修一年。

7.2技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

7.3技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。