附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、超声刀

- 、用途：用于外科手术。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 安全等级：Ⅰ

- 刀头可消毒，重复使用。

- 具有切割、凝闭、抓持与分离功能

- 频率范围：20－80KHz。

- 工作频率：47－55.5KHz。

- 最大振幅：60-100um。

- 能同时切割和凝闭≤7mm的脉管、大组织蒂和血管束。

- ≤1mm的组织热损伤。

- 工作温度≤100°c

- 、配置要求

  - 主机		1台

  - 手柄		2条

  - 转换头		1个

  - 脚控及电缆线		1条

  - 车架		1台

  - 超声刀刀头		2把

  - 切割闭合刀头		2把

二、眼科AB超

- 、用途：用于五官科检查。

- 、数量：1台

- 、技术要求

B超

- 品牌：国内外知名品牌。

- 探头频率：10MHz

- 扫描方式：扇形扫描

- 放大功能：多级连续放大、实时放大

- 分辨率：轴向≤0.3mm，纵向≤0.2mm

- 超声几何位置精度：横向≤10 %，纵向≤5 %

- 探测深度：≥50mm

- 探头增益：30-105(dB)

- 扫描角度：≥53°

- 图像灰级：≥256级

- 伪彩模式：OCT，多种伪彩

- 测量类型：距离1、距离2、角度1、角度2、周长及面积
   图像后处理：多组处理曲线，颜色曲线

- 电影回放：≥100幅电影回放，AVI、ZIP、JPG格式影像输出

A超

- 品牌：国内外知名品牌。

- 探头频率：≥10MHz

- 深度：0-40mm

- 测量精度：±0.05mm

- 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

- 测量模式：晶体眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障、手动测量

- 统计计算：平均值和标准差

- 存储：每只眼可存储10次A超扫描结果

- 显示模式：B、B+B、4B、B+A、A

- 所见提示：预置专家字典，多种病例供选择

- 病例报告：PDF格式病例报告存储

- 检索功能

- 、配置要求

- 主机	1台

- A超探头	1个

- B超探头	1个

- 脚控及电缆线	1条

- 工作站	1套

- 打印机	1台

- 活动工作台                          1张

三、呼吸机

（一）、用途：适用于婴儿，儿童，成人患者的呼吸支持

（二）、数量：1台

（三）、技术要求

1.功能要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 适用于婴儿，儿童，成人

- 采用中心供气或空气压缩机方式

- 中文操作界面，报警信息以中文显示

- 操作简单方便，性能稳定，能长时间连续工作

- 内置后备电池，断电后能支持操作1小时

- 可配置加热型呼气过滤装置

- 快速设置，根据理想公斤体重可自动生成通气参数

- 外置压缩机

2．工作模式

- 一般通气模式：辅助/控制通气（A/C），同步间歇指令通气（SIMV），自主呼吸（SPONT）

- 呼吸方式：容量控制（VC），压力控制（PC），压力支持（PSV）

- 特殊通气模式：

  - VTPC（容量目标压力控制通气）/VTPS（容量目标压力支持通气）：对通气的容量和压力进行双重控制/支持来达到预定的目标潮气量

  - BPRV（双水平压力释放通气）：高压相和低压相均可以自主呼吸

- 特殊操作：智能吸痰，吸气保持，呼气保持

- 无创通气：所有通气均可使用

3． 技术参数

- 潮气量：5~2500ml（容控时）

- 呼吸频率：1~120次/分（A/C和SIMV模式）

- 压力控制：0～80 cmH2O

- 呼气末正压：0～40 cmH2O

- 峰值流速：1～150 L/min

- 氧浓度：21~100 %

- 叹息：具备叹息功能

- 吸呼比：最大反比4:1

- 吸气时间：0.1~5.0s

- 触发方式：压力触发、流量触发

- 容控时流速波形选择：方波、递减波

- 压力上升斜率：自动调节和手动调节

- 呼气灵敏度：自动调节和手动调节

- 屏幕亮度可调：1~100%

- 顺应性补偿：开/关

- 漏气补偿：开/关

- 偏流：自动调节，最大达10 L/min

- 纯氧：3min

4． 监测参数要求

- 至少25个监测参数显示：包括气道峰压，平台压，平均压，PEEP，吸入潮气量，呼出潮气量，吸入分钟通气量，呼出分钟通气量，自主呼吸呼出分钟通气量，总呼吸频率，自主呼吸频率，吸气流速，呼气流速，吸入氧浓度等

- 撤机参数监测：P0.1，NIF（最大吸气负压），RSBI（浅快呼吸指数）

- 呼吸力学参数：静态顺应性，动态顺应性，吸气阻力，呼气阻力，呼吸功

- 3个呼吸波形和2个呼吸环显示：图形可以冻结并有测量值显示

- 有在线记录功能

5.报警参数要求

- 报警参数：气道峰压，呼出分钟通量/后备通气，呼吸频率、脱落和窒息报警，吸入氧浓度，容量目标报警

- 360度可视报警灯，智能三级声光报警系统

- 具有后备通气模式，分钟通气量报警即提供后备通气

- 事件记录：记录过去报警、参数改变等历史事件，可保存和下载这些事件

6.数据存储导出要求

具有国际标准化RS232接口和USB2.0数据接口。通过USB接口，可保存并直接导出所需要的数据，包括图形和事件数据等

（四）、配置要求

1、主机                       1台

2、通气管路                   1套

3、湿化装置                   1套

4、车架                       1台

5、模拟肺                     1个

6、外置压缩机                 1套

四、病人监护仪

- 、用途：用于手术病人监护。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 模块化、插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数不少于5个，并可外接辅助插件箱方便升级；

- 不少于12寸彩色TFT显示，彩色高分辨率达800*600，同屏可显示12通道显示可升级触摸屏；≥14项监测参数，可扩展3个独立操作显示屏；

- 全中文操作界面，中文输入操作（五笔+全拼），支持编码器、控制杆、键盘及鼠标；具有他床观察界面、呼吸氧合图动态观察界面、大字体显示界面；

- 基本功能模块监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温、显示PI灌注指数。

- 3/5导心电测量，具备监护/诊断/手术模式；

- 可升级至八通道有创血压、主流、旁流、微流三种呼吸末二氧化碳、12导心电、麻醉气体AG、热稀释法心排量CO、picco2血液动力学监测、双侧脑电双频指数BIS和呼吸力学等特殊插件模块，在中央站内各床边机间实现互换；可升级通过FDA的全球金标准心电算法Mortara；

- 存储功能：≥120小时趋势图/表回顾，≥100个参数报警事件，≥100个心率失常事件，≥1000组NIBP测量结果，≥24小时全息回顾；

- 具有上、下限报警，声、光双重三级报警功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调；

- 扫描速度6/12/25mms

- 具备5种以上计算功能；药物浓度分析、心输出量计算、血液动力学计算等功能

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

- 可与中央监护仪连接构成中央监护系统

- 具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能；

- 可升级设备连接模块，可将外部设备的信息（病人数据、报警等）在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。若监护仪连接中央站，外部设备的信息还可以集中在中央站上进行观察。

- 可升级多功能监测模块，用于院外或院内病人转运过程中监护，及高端与低端监护仪之间数据传输。具有不少于5寸彩色TFT显示，触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；可支持交流电或锂电池供电，电池支持长达5小时监测，可支持不断电电池更换，时间不小于1分钟；可同时监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温；

- 可升级信息引擎平台，可查看床旁设备的信息和PACS、LIS等其他信息系统信息，帮助医生全面了解病人信息，给医生临床决策提供帮助；

- 通过FDA、CE认证

  - 配置要求

    - 主机		2台

    - 锂电池                                  2块

    - 心电，血压，血氧等标准导联探头          2套

    - 旁流呼吸末二氧化碳模块                  2套

五、非接触眼压计

- 、用途：用于五官科病人眼压测量。

- 、数量：1台

- 、技术要求：

1、测定范围为0~60mmHg  高低眼压无需转换，一次性完成测量。

- 三重测量模式：一键得出三个测量数据，

- 准确、简单、快速：节约时间、提高准确率，维持舒适度。

- 触摸屏显示界面：全彩色显示屏直观简单易用

- 左右滑动的额头托：让病人头部保持在最适当的位置，能自动探测所测是左眼或右眼并进行测量，确保快速和舒适。

- 内置LED灯：能快速固定和准直，降低测量时间。

- 电子病历可通过USB接口传送

- 内置打印机

  - 配置要求

- 主机		1台

- 活动工作台                            1张

六、麻醉机

- 用途：用于手术病人麻醉呼吸

- 数量 ：2台

- 技术要求：

1、气源

- 标配氧气、空气双气源，可选笑气气源

- 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

- 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

- 快速充氧范围25 - 75 l/min

2、流量计

- 电子流量计

- 具备机械总流量计

3、挥发罐

标配一个高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿

4、呼吸回路

- 回路部件可以耐受高温高压消毒以避免院内交叉感染，并有高温高压消毒标示

- 二氧化碳吸收罐，容积不少于1500ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 回路系统容积大于2.5升，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

- 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

- 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

- 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

5、呼吸机

- 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

- 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV+PS ，带窒息后备保护通气的PSV

- 潮气量设置范围：20ml-1500ml

- 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O

- 呼吸频率：4-100 次/分钟

- 吸呼比：4:1到1:8

- 压力限制范围：10到 99 cmH2O

- 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O

- 吸气暂停：5%-60%吸气时间

- 可选SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.5–15 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：4-60次/分钟、吸气时间：0.4-5.0sec

- 可选带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O

- 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

- 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

- 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

6、数字和波形监测

- 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

- 大于12寸彩色内嵌式触摸屏，可同屏显示2通道波形

- 内置插件槽，可直接热插拔插件

- 插件可在监护仪和麻醉机之间通用

- 可选择插件：EtCO2,AG,BIS

- 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测

- 同屏幕2通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形）

- 潮气量监测范围：0 到2500ml

- PEEP监测范围：0－70cmH2O

7、麻醉工作站功能

- 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征

- 可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面

- 可扩展连接CIS、PACS、LIS

- 可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出

（四）、配置要求

1、主机                       2套

2、蒸发罐                     2个

3、回路                       2套

七、全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

- 用途：用于临床诊断（以心脏为主）

- 数量 ：1台

- 技术要求：

主机成像系统：

- 显示器：高分辨率液晶显示器，≥17英寸

- 操作面板：具备液晶触摸屏,可进行翻页，调节的参数。

- 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

- 脉冲优化处理技术

- 海量并行处理技术

- 自适应增益补偿技术

- 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

- 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

- 脉冲反向谐波成像单元；

- 彩色多普勒成像技术；

- 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

- 彩色多普勒能量图技术；

- 方向性能量图技术

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

- 动态范围≥280dB

- 智能全程聚焦技术；

- 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

- 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

- 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

- 实时二同步 /三同步能力；

- 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

- 内有一体化超声工作站；

- 要求所投机型为投标商高端机型，并具备持续升级能力；

先进成像技术：

- 具备智能多普勒血管检查技术

- 脑卒中疾病诊断相关技术

- 超声声速自动校正技术

- 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

- 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具

测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

- 一般测量：距离、面积、周长等；

- 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

- 外周血管测量和计算功能；

- 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

- 心脏功能测量；专用的胎儿心脏二维、彩色多普勒和 M 型测量及解剖M型和计算软件。

图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

- 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

- 可进行参数编程调节；

- 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

- 具备主机硬盘图像数据存储；

- 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

- 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

输入/输出信号：

- 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

- 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

系统技术参数及要求：

- 系统通用功能

- 探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用

- 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

- 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

- 探头规格

  - 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

  - 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

  - 电子线阵探头有效阵元数≥256

  - 电子凸阵探头有效阵元数≥192

  - 电子相控阵探头有效阵元数≥80

  - 腹部凸阵探头：1.0-5.0MHz

  - 血管/小器官线阵探头：5.0-12.0MHz

  - 心脏相控阵探头：1.0-5.0MHz

- 二维显像主要参数

- 成像速度：相控阵探头，≥85°角, ≥18CM深度时,帧速度≥53帧/秒，凸阵探头, ≥85° 角, ≥18CM深度时,帧速度≥51帧/秒

- 扫描线：每帧线密度≥230超声线

- 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

- 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

A/D≥12bit

- 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

- 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

- 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

- 接收超声信号系统动态范围≥260dB，

- 二维灰阶成像 ( 256 灰阶。

- 频谱多普勒

- 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

- 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz，电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz，电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

- 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

- 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度(28.0m/s

- 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；

- Doppler及M型电影回放：(48 秒；

- 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

- 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

- 零位移动：( 9 级；

- 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

- 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

- 彩色多普勒

- 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

- 扫描速率：相控阵探头，全视野，≥18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ( 10 帧/秒；

- 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)，具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

- 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

- 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

- 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

- 超声功率输出调节

- B/M、PWD、COLOR DOPPLER

- 输出功率选择分级可调

- 记录装置

- 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

- 主机硬盘容量≥1T（1024GB）

- DVD-RW 或USB图像存储

- USB接口≥3个，用于图像传输

（四）、配置要求

1、彩色多普勒超声诊断仪主机   1台

2、心脏探头                   1个

3、腹部探头                   1个

4、高频探头                   1个

5、用户操作手册简体中文版     1套

八、关节镜

（一）、用途：用于关节内疾病的诊断和治疗

（二）、数量：1台

（三）、技术要求

- 数码三晶片摄像系统主机和三晶片摄像头

  - 分辨率：1920*1080；

  - 有HD-DVI，HD-SDI，DV高清数字接口

  - 灵敏度≤1.0lux@f1.4，可获得精细的手术图像；

  - 多重电子快门，速度：1/50-1/10000；

  - 可在摄像机上进行亮度调节；

  - 摄像头不少于八种手术模式调节。

  - 摄像头有三个键, 不少于6种遥控功能,

  - 16:9超宽屏幕,真正符合国际ATSC的HD技术.

  - 可以提供高清的镜子配合

- 冷光源

- 功率：≥300W,氙灯。

- 色温：≥6000K，采用数字快门控制技术结合的自动调光技术，使色温与亮度保持恒定。

- 红外滤镜感应技术减少强光热量输出,安全可靠。

- 氙光源灯泡寿命可达到500小时以上。

- 关节镜

- 4.0mm30°镜子一根，蓝宝石镜头，玻璃－金属焊接技术，可高温高压消毒。

- 柱镜技术，透光性好，视野≥115度。

- 镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰。

- 通用性强。

4．手术器械

- 使用455精钢制造，使器械的硬度、锐度、耐磨度大大超过医用不锈钢。

- 滑槽、滑杆、无销钉设计，彻底免除手术时销钉脱落的危险。并增大咬合力和切割力。

- 提供一套做全内缝合器械

- 提供微骨折仪一套，帮助软骨修复。

- 提供前后交叉韧带双束重建的器械。

- 提供一整套肩关节手术器械

- 提供肩关节吊塔

5．刨削系统

- 可提供工作长度为18cm以上的刨削刀头

- 扭力达32 OZ-in，

- 同一主机可驱动刨削手柄、骨钻、摆锯等动力工具

- 双面镀银的刨削刀头，减少工作时产生的摩擦

- 有刨刀头自动识别及记忆上次转速功能

- 特有刨刀头切割窗锁定功能，增强安全性，避免误损伤

- 有故障自诊断功

- 提供刨削手柄和脚踏开关

6．射频气化等离子

- 微电脑全数字化程控设计，实现精确数控。

- 主机可接单级和双极探头，可进行切割和挛缩手术。

- 有温控探头，最大限度保护正常组织。

- 有气化刨削一体头，刨削，凝血同时进行。

- 钻石切割刀头，切割，凝血更加快捷

- 有软骨修复刀头，可有效保护软骨。

- 可提供可弯曲刀头，术中0—90度自由调节。

7．除医用监视器、国产台车，其他所有产品需同一进口产品。

- 、配置要求

- 高清三晶片数码输出摄像系统                       1套

- 高清三晶片摄像系统（分辨率1920X1080）        1套

- 高清遥控摄像头                               1个

- 调焦耦合器	                                 1个

- 冷氙光源                                      1台

- 光缆                                         1条

- 镜端接头 (与STOZE,WOLF,OLYMPUS等兼容)       1个

- 面板接头 (与STOZE,WOLF,OLYMPUS等兼容)       1个

- 关节镜及入路系统                                 1套

- 度关节镜                                     1条

- 双阀、可旋转套管                             1个

- 穿刺锥                                        1个

- 电动动力刨削系统                                  1套

- 动力系统控制主机	　                           1台

- 关节镜脚控刨削手柄                            1个

- 关节镜刨削脚踏控制板                          1个

- 滑膜刨刀                                     1把

- 打磨刀头	                                     1 个

- 半月板刨削刀头	                             1个

- 膝关节手动器械                                   1批

- 5mm 带刻度探针	　                           1个

- 勾刀	                                         1把

- 右弯鸭嘴篮钳	　                               1把

- 左弯鸭嘴篮钳                          	     1把

- 直卵圆篮钳	                                 1把

- 左前角蓝钳	                                 1把

- 90°角篮钳	                                 1把

- 窄口上翘蓝钳	                                 1把

- 游离体抓钳	　                               1把

- 半月板缝合系统                                  1套

- 半月板用带刻度的弯探针	                    1个

- 半月板锉45度	                            1把

- 微骨折器                                       1套

- 骨锥把手	                                   1个

- 20度骨锥                              	  1把

- 40度骨锥	                                  1把

- 软骨刮匙                                   1个

- 双极等离子                                    1套

- 射频汽化仪主机（单／双极两用）	          1台

- 脚踏控制器	                              1个

- 90度双极气化刀头                          1把

- 软骨修复探头	                              1个

- 前后交叉韧带重建器械                           1套

- ACL导向器把手	                          1个

- ACL肘式导向器（点对点）           	      1个

- ACL成角钻头导向器	                      1把

- 10mm镜下钻	                              1把

- 6mm镜下钻                                 1把

- 7mm镜下钻                                 1把

- 8mm镜下钻                                 1把

- 9mm镜下钻                                 1把

- 10mm量筒                                  1个

- 6mm量筒                                   1个

- 7mm量筒                                   1个

- 8mm量筒                                   1个

- 9mm量筒                                   1个

- 6mm空心钻                                 1把

- 7mm空心钻                                 1把

- 8mm空心钻                                 1把

- 9mm空心钻	                              1把

- 10mm空心钻                                1把

- 股骨瞄准器把手                              1个

- 4mm 股骨瞄准器	                           1个

- 5mm 股骨瞄准器	                           1个

- 6mm 股骨瞄准器	                           1个

- 4.5mm钻	                                   1把

- 可吸收螺钉改锥                              1把

- 量深器	                                   1个

- 可吸收螺改锥导针	                           6个

- 2.4MM导针	                               6个

- 带孔钻尖导丝 	                           6条

- 锉刀       	                               1把

- 闭口肌腱剥离器	                           1把

- 双层消毒盒	                               1个

- 后交叉胫骨瞄准器	                           1个

- 后交叉股骨瞄准器 	                       1个

- 后交叉保护剥离子 	                       1个

- 肩关节器械全套                                  1套

- 直A-P抓钳	                               1把

- 组织抓钳	                                   1把

- 缝线抓钳	                                   1把

- 钩形剪	                                   1把

- 缝线拉钩	                                   1把

- 全圈推结器	                               1个

- 35°上翘A-P抓钳	                           1把

- 直引线器	                                   1个

- 70'右弯引线器	                           1个

- 70'左弯引线器	                           1个

- 带刻度探针	                               1个

- 交换棒	                                   1条

- 消毒盒	                                   1个

- 27寸高清医用监视器                            1台

- 台车                                           1台

九、利普刀

（一）、用途：用于诊断和治疗宫颈疾病

（二）、数量：1台

（三）、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 输出频率：≥450kHz±10 kHz

- 工作方式：为间歇加载连续运行方式，运行/间隔时间应为10s/30s

- 工作模式：纯切、混切1、混切2、混切3、电灼、强凝、弱凝7种

- 吸烟器空气流量：吸烟功率设定为“强除烟”时，流量不小于40L/min; 设定为“弱除烟”时，流量不小于30L/min;

- 敷肌板电阻检测：电阻大于120Ω±20Ω时高频电刀能发生告警声音

- 连续工作时间：连续工作4h

- 显示方式：VFD显示屏，显示信息量大，输出功率显

- 吸烟强度模式：≥3种，动画显示吸烟状态

- 预存治疗参数功能：可存储≥8组治疗参数

- 敷肌板监控：安全可靠的双片式敷肌板接触面积实时监控，状态图形显示

- 脚踏开关：连接状态自动检测，图标指示

- 保护功能：异常状态自动关闭输出，发出声光告警

（四）、配置要求

- 主机                      1台

- 滤烟器                      1个

- 窥器连接管                  10条

- 吸烟软管                    1根

- 电刀笔                      3把

- 治疗电极                       1批

- 脚踏开关                  1个

- 敷肌板                    5片

- 敷肌板连接线              1根

- 绝缘窥器                  1个

十、电脑骨折愈合仪

（一）、用途：用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛。

（二）、数量：1台

（三）、技术要求

- 工作频率：有两组电极，a组（一对）工作于固定频率≥4000Hz，频率误差±10%

b组（一对）工作频率范围为4000Hz～4150Hz

- 输出电流：范围0mA-50mA连续可调

- 开路峰值电压：治疗仪在开路测量输出时，最大峰值电压不大于500V

- 差频范围：干扰电治疗差频频率范围0Hz～150Hz

- 差频变化周期：在30s内

- 定时范围：治疗仪治疗定时范围0min～99min

- 步长：1min，定时误差<2%

- 治疗程序：采用经临床验证的电子处方，全面治疗骨科各种疾病

- 治疗强度：仪器把治疗强度划分为32级

- 静电场：直流电压分三档，误差均为±10%

- 短路开路保护：治疗仪在最大输出时，电极开路10min，继而短路5min后，仍能正常工作。

- 显示：液晶独立显示，安全输出显示输出强度和时间的数字显示

（四）、配置要求

- 主机		                                    1台

- 高压静电输出极板（含护套含150cm电极导线）	1片

- 高压静电输出极板（含护套含500cm电极导线）	1片

- 骨折愈合仪绷带		8条

- 中频胶沙布套		8个

- 绕线板	1片

- 按扣式导线		1条

- 自粘性皮肤电极		32 片

十一、熏蒸自控治疗仪

（一）、用途：用于骨伤科、皮肤科、妇产科、内科、外科、五官科、美容科等多种疾病的治疗

（二）、数量：1台

（三）、技术要求

- 治疗方式： 具备热疗、药疗、氧疗、电疗、浪涌压力和药物按摩6种治疗手段；

- 显示方式：彩色液晶屏，可显示药物浓度和药液量；

- 工作时间：可定时控制，定时控制时间范围≤99min59sce，控制误差±5%；

- 温度设定：控制范围0至59.9℃可调，控制误差±5℃；

- 报警：产品断液时,容器中药液量20±10ml能自动切断加热电源；

- 相关功能：

- 有药物汽体按摩功能；

- 有药物浓度智能检测并自动运行功能；

- 使用方式：

- 局部熏蒸；

- 半身熏蒸（舱）；

- 全身熏蒸（舱）；

- 熏蒸床；

- 加热时间：至喷汽时间≤3min；

- 排液时间：不大于30sec；

- 药汽喷射方向：三维可调；

- 电气安全性能符合国家安全标准。

（四）、配置要求

- 主机系统                          1台

- 加热容器                          1个

- 蒸汽管路                          1套

- 喷汽嘴                            1个

- 半封闭治疗罩                      1个

- 可折叠治疗舱                      1个

- 按摩附件                          1套

十二、腹腔内窥镜

（一）、用途：用于普外科腹腔微创手术

（二）、数量：1条

（三）、技术要求

- 角度：≥30°

- 直径：≥5mm

- 可高温高压消毒

- 适用于美国史塞克腹腔镜系统

（四）、配置要求

- 腹腔内窥镜                         1条

十三、新型微创经皮肾镜

- 、用途：微创经皮肾取石术，经肾入上路输尿管取石，适用于普外微创经皮胆镜(保胆手术)。

- 数量：1条

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 镜的视野角度：≥12度；

- 椭圆形管鞘外径：8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）；

- 有效工作长度：≥250mm；

- 有效使用工作通道≥6Fr ；

- 带镜持环；

- 双进出水通道及开关；

- 防水减压装置，防水外喷漏；

- 带喇叭口接头。

- 适用于德国狼牌内窥镜系统

- 、配置要求

- 新型微创经皮肾镜                  1条