附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、C13呼气试验测试仪

- 、用途：用于幽门螺杆菌检测。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备光学系统。

- 具备红外光源。

- 样本池：铝。

- 探测器：红外光敏探测。

- 信号切变：斩光片短路器。

- 信号采集：带通滤波器与模数转化器等。

- 温控系统：采用电热元件。

- 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统。

- 操作控制方式：具备软件控制功能。

- 信息输出方式：具备电脑专用人机界面。

- 具备重复性，精确性高等功能。

- 样本CO2浓度范围：1～6%。

- 、配置要求

- 主机               1台

- 打印机             1台

二、多功能动力系统

- 、用途：用于耳外科手术。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 可同时显示运行模式、转速等参数。

- 可接鼻钻、高速耳钻等多种手柄。

- 可同时满足手术的骨质打磨及切割等多种需求。

- 具有多种模式可选择。

- 具有高速马达，

- 具有多种不同长度的手柄，可连接不同品牌的钻头。

- 具有适用于镫骨底板打孔及耳蜗打孔术等的微型打孔弯钻。

- 、配置要求

- 主机               1台

- 脚踏开关           1个

- 手柄(直、弯)        各1个

- 微型打孔弯钻       1台

- 冲洗管             5根

三、听觉神经电生理检测仪

- 、用途：用于诊断前庭、耳蜗等听觉传导通路的病变。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备电极接触阻抗检测功能。

- 软件功能包含：听性脑干反应系统，前庭诱发肌源性电位，听性稳态反应和诊断型耳声发射系统，耳蜗电图面积比和纯音测听模块等。

- 具备曲线编辑功能。

- 具备中英文工作报告格式。

- 听性脑干反应系统测试项目：短声、短纯音、Chirp声，耳蜗电图等，刺激率0.01～100次/秒，刺激水平-10～100dBnHL。

- 前庭诱发肌源性电位：刺激声包括短声、短纯音、Chirp和NB Chirp音等；刺激幅度：0.1～100mA；刺激时程：50～5000us；刺激率：0.01～100HZ，具有生物反馈技术。

- 纯音测听模块：可进行气导和骨导纯音听阈测试，测试频率范围：250～16000Hz，测试强度范围：0～120dBHL。

- 听性稳态反应：刺激声包括特异性Chirp声，测试频率为0.5,1,2,4KHz；刺激强度范围：0～120dBHL，带宽：±½倍频程；刺激方式拥有耳蜗延迟代偿技术等。

- 诊断型耳声发射系统：测试频率范围500～12000Hz；刺激水平30～75dBSPL，A/D转换精度：16bit。

- 耳蜗电图面积比：刺激声信号包括Click、Toneburst、Chirp、NB Chirp等，可自动计算出幅度比和面积比等数值。

- 具备皮层诱发电位测试功能，刺激声类型包括短声、短纯音、Chirp声，NB Chirp声等刺激声，输出可接不同型号的耳机并可自动修改及校准。

- 、配置要求

- 主机               1台

- 气导耳机           1个

- 插入式耳机         1个

- 骨导耳机           1个

- 电刺激器           1个

- LED头灯           1个

- 工作站电脑         1台

- 打印机              1台

四、彩超保修

- 、用途：超声科彩超保修

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌型号：飞利浦iE Elite型1台和ClearVue 580型1台。

- 保修类别：全保。

- 保修年限：3年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥2次/年。

- 、配置要求

- 彩超保修                   2台

五、全自动生化分析仪保修

- 、用途：用于检验医学部临床检验中心全自动生化分析仪保修

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌型号：雅培AEROSET型1台。

- 保修类别：全保。

- 保修年限：2年。

- 响应时间：≤2小时，4小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥4次/年。

- 为医院保修设备提供有计划的保养服务，每年提供一份正规的较准报告。

- 保养：每年保养不低于4次，每季度一次，并提供定期维护保养报告。

- 、配置要求

- 全自动生化分析仪保修                   1台

六、流式点阵分析仪

- 、用途：用于HLA、PRH、CDC等检测。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备快速数据传输。

- 系统校准：≤10分钟。

- 系统控制：≤10分钟。

- 样本吸取量：±5%。

- xMAP微球的分类：≥80%。

- xMAP微球的误分类：≤2%。

- 温度控制：0～2℃。

- 内部标本输送：≤0.9%。

- 每个xMAP微球检测的荧光藻红蛋白：≥1000个。

- 分析孔板：≥90孔板/小时。

- 报告分子激光器：≥530nm，最大功率≥500mw，工作模式为连续波。

- 分类激光器：≥630nm，最大输出功率≥25mw，工作模式为连续波。

- 、配置要求

- 主机               1台

七、倒置荧光相差显微镜

- 、用途：用于观察细胞培养等研究工作。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 聚焦行程：≥9mm。

- 光学系统：无限远校正光学系统。

- 观察镜筒：三目镜筒，

- 瞳距距离：50～76mm。

- 视场直径：≥22mm。

- 载物台：具备XY锁定功能，控制手柄扭力可调。

- 聚光镜：具备超长工作距离聚光镜。

- 放大倍数：4倍、10倍、20倍、40倍等。

- 物镜：具备万能平场半平复消色差物镜和长工作距离平场半复消色差相差物镜等。

- 滤色镜：日光平衡滤色片。

- 目镜：高眼点目镜，视场直径≥20。

- 反射荧光激发块：蓝色，绿色等。

- 反射荧光光源：具备带聚光透镜和汞灯变压器的高压汞灯箱。

- 摄像系统：

  - 品牌：与显微镜同一品牌

  - 具备彩色制冷型显微专用数码相机。

  - 图像分辨率：≥1700万。

  - 感光灵敏度：ISO 100/200/400/800/1600等。

  - 色彩模式：3CCD模式。

  - 成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像。

  - 具备光漂白校准功能。

- 图文工作站：

  - 品牌：与显微镜同一品牌。

  - 具备图像注释等功能。

  - 具备调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围。

  - 可单独调节RGB各通道的亮度。

  - 具备合成透射光和荧光通道图像。

  - 具备标尺功能。

  - 具备离线白平衡功能。

  - 具备测量功能。

  - 电脑：CPU≥i5，内存≥2G，硬盘≥1T，显示器≥22寸，带DVD刻录机，正版win7以上操作系统。

- 、配置要求

- 显微镜主机               1套

- 落射明场照明系统         1套

- 荧光系统                 1套

- 摄像系统                 1套

- 电脑                     1台

- 万能荧光相差物镜         1套

八、PCR仪

- 、用途：可扩增人的核酸样品，可供体外诊断使用。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 仪器类型：紧凑型。

- 加热元件：Petier加热、制冷单元。

- 模块最快升降温速率：≥3℃/秒。

- 样品最大变温速率：≥3℃/秒。

- 反应体积：10～100μL。

- 热盖温度范围：≥100℃。

- 热盖接触压力：可自动调节。

- 具备特异性扩增。

- 温控范围：4～100℃。

- 温度均一性：≤0.5℃。

- 具备断电保护功能和快速启动功能。

- 显示屏：具备触摸屏功能。

- 、配置要求

- 主机               1台