附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、牙椅（综合治疗台）

- 、用途：用于牙科治疗。

- 、数量：5套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备电动升降功能。

- 具备污水管自动冲洗功能。

- 具备电脑自动控制。

- 具备光纤手机线。

- 具备内置洁牙机和光固化机等。

- 、配置要求

- 主机         5台

- 医生座椅     5台

- 护士座椅     5台

- 手机         10支

二、椅旁修复系统

- 、用途：用于牙科修复治疗。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备彩色或黑白扫描功能。

- 具备电动自动控制功能。

- 具备数据传输功能。

- 切割机冷却方式：水冷或风冷等。

- 、配置要求

- 主机      1台

- 扫描仪    1台

- 切割机    1台

三、种植机

- 、用途：用于牙齿种植。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备无碳刷的马达。

- 马达扭矩调节：5～70N等。

- 马达转速：≥300rpm，并可调。

- 马达功率：≥70W。

- 具备适合多种不同速比的弯直手机。

- 可升级为带光系统。

- 脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择等功能。

- 脚踏开关具备防水功能。

- 具备显示屏显示转速、扭矩、冷却水流量、转速比、故障报警等信息。

- 具有扭矩过载保护功能。

- 具备微电脑控制系统等。

- 冷却水泵流量：≥ 100ml/min，并可调。

- 马达及马达线均可高温高压消毒。

- 可配备外科治疗用的直弯手机和各种骨锯。

- 存储器可存储医生设置习惯参数，便于随时取用。

- 、配置要求

- 控制主机          1台

- 种植手机          2支

- 一次性给水管      3根

- 脚踏开关          1个

- 给水夹            2个

- 给水支架          1个

四、软组织激光治疗仪

- 、用途：用于口腔软组织治疗。。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 适用范围：口腔软组织治疗。

- 具备牙体硬组织切割、牙槽外科和拔牙、软组织切割、牙周手术、牙髓治疗、种植体维护、牙齿美白、口腔溃疡治疗、颞颌关节病治疗和嫩肤等治疗模式。

- 具备电脑显示等功能。

- 具备临床证明有杀菌效果。

- 具备对周围软组织不造成伤害。

- 、配置要求

- 主机                  2台

五、负压吸引机

- 、用途：用于口腔辅助治疗。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 功率：≥1.5KW。

- 噪音：≤70dB。

- 具备高品质马达。

- 具备涡轮材料耐磨腐蚀。

- 最大抽吸量：≥1000L/min。

- 可供4-6台牙科综合治疗台使用。

- 、配置要求

- 主机                  2台

六、无痛洁牙机

- 、用途：用于牙周病的根面清创等治疗。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备多功能脚踏开关控制模式。

- 具备标准和根管等操作模式。

- 具备自动的记忆功能。

- 具备全触摸感应式控制面板。

- 具备功率调节和水量调节功能。

- 功率消耗：≤80VA。

- 供水压力：1～5Bar。

- 具备磁感应手柄挂架。

- 具备双水瓶独立供水系统。

- 可实现无水超声操作等方式。

- 超声规格：

  - 手柄输出功率：≥12w。

  - 工作尖振动频率：≥24KHz。

  - 手柄具备自动功率追踪和功率调节

- 超声手柄：

  - 手柄光源：LED或其他光源。

  - 手柄具备水量调节功能。

  - 手柄可拆卸，并可高温高压消毒。

- 、配置要求

- 主机         1台

- 手柄         1把

- 工作尖       3个

- 消毒盒       1个

七、根管马达

- 、用途：用于根管治疗。。

- 、数量：6台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备单向旋转功能。

- 具备往复运动功能。

- 预置模式：≥6种。

- 具有扭力警告功能。

- 手柄可高温高压消毒。

- 具备自适应运动技术。

- 配备高性能不锈钢减速手机并可高温高压消毒。

- 、配置要求

- 主机        6台

八、激光治疗仪

- 、用途：用于口腔软、硬组织激光治疗。。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 适用范围：口腔软、硬组织治疗。

- 具备牙体硬组织切割、牙槽外科和拔牙、软组织切割、牙周手术、牙髓治疗、种植体维护、牙齿美白、口腔溃疡治疗、颞颌关节病治疗和嫩肤等治疗模式。

- 具备电脑显示等功能。

- 具备临床证明有杀菌效果。

- 具备对周围软组织不造成伤害。

- 、配置要求

- 主机         1台

九、龋齿探测仪

- 、用途：用于牙科治疗。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 检测光源：蓝紫光等。

- 具备夹式滤光片，可过滤500纳米以下的短波长。

- 导光头具备大发光面，提高探测效率。

- 导光头可拆卸消毒。

- 可选配多种型号导光头。

- 、配置要求

- 主机                  2台

- 导光头                ？个

十、产前超声诊断系统

- 、用途：用于产前超声诊断。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 登记工作站：

  - 可集中统一登记病人信息，检查项目能自由组合。

  - 具备复诊智能提醒功能。

  - 可实现快速新增病人功能。

  - 可编辑检查收费表。

  - 具备检索结果导出功能。

  - 具备自定义质控字段。

  - 具备自定义设置功能。

- 诊断工作站：

  - 支持根据不同过滤条件查找符合条件的病人。

  - 支持关键词的模糊查询功能。

  - 具备查询结果可导出功能。

  - 具备专业采集卡，图像采集数量无限制。

  - 支持动静态采集功能。

  - 动态采集支持VCD或者DVD格式压缩。

  - 支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集等功能。

  - 支持缓冲区静态、缓冲区动态图像。

  - 支持DICOM采集功能。

  - 具备图像导出功能。

  - 具备校准图像、图像文字标识，图像放大缩小、图像截取、图像聚焦、图像测量、RGB通道调色、图像标注、图像翻转等多种图像处理工具。

  - 具备动态图像处理功能。

  - 具备幻灯片制作功能。

  - 具备多种方式图文一体报告单。

  - 具备全面、专业的诊断知识库。

  - 具备危急值管理功能。

  - 具备分级管理功能。

- 产前诊断模块：

  - 具备孕产期/孕周自动获得功能。

  - 可根据检查类型标准划分功能。

  - 具有检查导航功能。

  - 具备影像实时对比功能。

  - 具有收藏功能。

  - 可显示联机实时影像。

  - 具备常规超声测值一体化设计。

  - 支持多胎录值功能。

  - 具备超声测值自动计算及实时报警功能。

  - 具备测值参考范围、胎儿生长曲线等功能，并可打印。

  - 支持历次检查参数一体化显示。

  - 具备提供多种测值评估方法。

  - 具备影像测量指导功能。

  - 具备全面超声测值功能。

  - 具备正常规范报告快速生成功能。

  - 具备产前专用诊断知识库。

  - 具备自动生成免责提示功能。

  - 具备危急病种智能提示。

  - 具备异常报告标准化描述功能。

  - 具备评估功能。

  - 具备背景风险和评估风险功能。

- 、配置要求

- 主机            1套

十一、立体心电图仪

- 、用途：用于综合心电图检测。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备多导联同步采集心电信号功能。

- 导联：≥12导联。

- 通道：≥12通道。

- 采集时间：≥20小时。

- 具备正交心电图、心电向量图等功能。

- 具备自动分析功能。

- 具备数据存储功能。

- 具备病案管理功能。

- 具备网络接口功能。

- 具备导联脱落提醒功能。

- 可与医院LIS或HIS等系统连接功能。

- 、配置要求

- 主机            1台

- 打印机          1台

十二、心脏电生理刺激仪

- 、用途：用于心脏电生理检查。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 食管刺激：脉宽≥10ms，电压0～40V可调。

- 心内刺激：脉宽≥1ms，电压0～8V可调。

- R波感知灵敏度：体表≥1mv。

- 基础刺激S1S1连续：刺激频率30～1000次/分，配对周期10～2000ms。

- S1S1定时时间：1～99秒。

- S1S1定数数量：1～99个。

- S1S1起搏刺激：≥70次/分。

- 扫描步长：-10、-5、0、5、10等。

- 短阵猝发Burst：食管180、200、250次/分，心内180、200、250次/分。

- 高频刺激限制功能：可直接设定是否允许。

- 早搏程控刺激：

12.1、S1S2比例：食管（心内）8:1、4:1等可选。

12.2、S1S1、S2S3、S3S4可配对间期：10ms～999ms。

12.3、RS2比例：食管（心内）8:1、4:1等可选。

12.4、RS2、S2S3、S3S4可配对期间：10ms～999ms。

- 、配置要求

- 主机               1台

- 电脑               1台

- 激光打印机         1台

- 食道电极导管       1支

- 心电导联线         1条

十三、电子内镜系统

- 、用途：用于内镜检查及治疗。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 主机系统：

  - 成像方式：全数字彩色CCD等成像方式，支持超高清图像显示。

  - 分辨率：≥1920×1080P

  - 具备多种部位观察模式

  - 具备病灶表面及轮廓凸现功能

  - 具备粘膜纹理增强功能

  - 具备数码图像轮廓增强和降噪等功能。

  - 具备数据输入输出功能

  - 具备网络连接功能

  - 具备电子放大功能

  - 具备图像冻结功能

  - 具备控制预设功能

- 光源：

  - 光源：氙气灯或LED灯

  - 功率：≥300W。

  - 具备多种测光模式。

  - 具备自动/手动等调光方式。

  - 具有自动白平衡及多档颜色调节功能

  - 具备多种图像输出接口

  - 具备数据存储功能。

- CO2气泵、注水泵：

  - 具备多档调节功能。

  - 具备送气/送水等模式。

- 电子胃镜：

  - 具备百万像素级纯数字CCD摄像元件

  - 视野角：≥140°。

  - 观察深度：2—100 mm。

  - 弯曲角度：弯曲角度：上、下≥180度；右、左≥160度。

  - 钳子管道内径：≥3mm。

  - 工作长度：≥1000 mm。

  - 手柄按键自定义控制功能，可控制图像冻结、采集、存储。

- 电子肠镜：

  - 具备百万像素级纯数字CCD摄像元件

  - 视野角：≥140°。

  - 观察深度：3—100 mm。

  - 上/下转弯角度：210°/180 °，左/右转弯角度：160°/160°。

  - 钳子管道内径：≥3mm。

  - 工作长度：≥1200 mm。

  - 手柄按键自定义控制功能，可控制图像冻结、采集、存储。

- 电子十二指肠镜：

  - 品牌：国外知名品牌。

  - 景深距离:5-60mm。

  - 最短可视距离≤10mm。

  - 弯曲部角度：向上≥120度；向下≥90度；向右≥110度；向左≥90度

  - 钳子管道内径≥3mm。

  - 可进行内镜全浸泡清洗消毒。

  - 具有电子染色功能。

- 医用监视器：

  - 屏幕尺寸:≥24英寸。

  - 分辨率：≥1920×1080。

  - 配备DVI-I接口，兼容数字和模拟视频信号。

  - 具备无信号自动待机功能

- 、配置要求

- 主机              1台

- 电子胃镜          3条

- 电子十二指肠镜    1条

- 电子肠镜          3条

- 医用监视器        2台

- 侧漏器             1个

- CO2气泵            1台

- 注水泵             1台

十四、内镜消毒机

- 、用途：用于消化道内镜的清洗、消毒。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备自行设置消毒时间功能。

- 具备全过程有故障报警功能。

- 具备全程持续测漏监控功能。

- 具备适合各种品牌消化内镜的清洗消毒功能。

- 具备与内镜清洗管理系统连接功能。

- 、配置要求

- 主机             2台

十五、内镜存储柜

- 、用途：用于消化道内镜的储存。

- 、数量：4台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具有微电脑控制，恒温、定时消毒等功能。

- 具备低温低压照明灯。

- 适合各种品牌消化内镜储存。

- 、配置要求

- 主机             4台