附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、医用冷藏箱

- 、用途：用于药品、试剂等的储藏。

- 、数量：5台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 精准的温控系统

2.1、高精度电脑温控系统。

2.2、精准保持箱体内部温度2到8度精确稳定。

2.3、高亮度数码管显示。

2.4、在2°C～10°C范围内可微调温度设定值。

2.5、温度显示精度0.1°C，分辨率0.1°C，调整增量0.1°C。

2.6、高分辨率温度校准功能，设定点可以调整校对，校对范围0～10°C，校对0.1°C增量。

2.7、具有智能冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

- 安全的控制系统

3.1、键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数。

3.2、报警温度范围自由设定。

3.3、具有高温、低温、传感器故障、开门等报警，并有故障代码显示。

3.4、多重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、）。

3.5、开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠。

3.6、具有断电记忆功能。

3.7、运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。

3.8、具有温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分，确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。

- 制冷系统。

4.1、采用无氟全封闭高效双压缩机。

4.2、双风机，耐低温、耐潮湿性强。

4.3、翅片式蒸发器，提高降温速度。

4.4、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

- 人性化设计。

5.1、优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。

5.2、大屏幕数字显示便于观察

5.3、安全门锁设计，防止任意开启。

5.4、宽电压带，适合187～242电压使用。

5.5、箱体采用优质结构钢板，采用先进防腐磷化喷涂工艺。

5.6、采用双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。

5.7、箱体具有节能照明灯，使箱体内部一目了然。

- 主要技术参数。

总有效容积≥1200L，外形尺寸（宽x深x高）：1900mmx628mmx2010mm，电压220V/50Hz，箱内温度2～8°C，格层：5层。

- 、配置要求

- 主机                        5台