附件：

说明：本项目技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、便携式X线机

（一）、用途：用于灾害现场移动医院X线检查。

（二）、数量：1台。

（三）、技术要求：

1、有CE或FDA认证，可用于境外医疗工作。

2、可便携、可装箱、可徒手人工搬运，装箱尺寸（mm3）≤1400×620×620，重量≤60kg。

3、可与现有CARESTREAM DRX-1 系统兼容。

4、X线机参数：

输出功率≥4kw；≥100kV×100mA@100ms

摄影管电压：40kV-125kV，+1kV/ 档位。

摄影mAs：0.1mAs-250mAs，+25%/ 档位。

摄影管电流：5mA-100mA，+25%/档位。

摄影时间：1ms -10S, +25%/ 档位。

高压发生器：高频X射线发生器，最高逆变频率可以达到280kHZ以上。

固定阳极双焦点球管，阳极热容量≥40000HU。

5、电源：单相交流，可自动适应90～260V。

（四）、配置：

1、一体化便携式X线机1套。

二、DR升级便携套件

（一）、用途：用于探测平板升级配套的影像工作站。

（二）、数量：1套

（三）、技术要求：

1、有CE或FDA认证，可用于境外医疗工作。

2、可便携、可徒手人工搬运，套件包装尺寸（mm3）≤630×500×320，重量≤25kg。

3、升级现有CARESTREAM DRX-1平板为野外便携。

4、系统控制装置影像工作站：操作台整合曝光控制、探测器控制、软件、图像处理和图像输出等功能。

5、主控计算机装置：便携式平板，不低于I7 处理器， 12.1英寸触摸屏。带加固装置、防水防尘保护装置，最新版本系统软件。

6、病人信息资料可通过触摸屏或医院的HIS/RIS系统输入，同时可以进行HIS/RIS获取并传输患者检查信息、检查以及数字影像数据。

7、所有的曝光参数可由X线机设置及控制，实际曝光条件可输。系统控制装置可将探测器与X线机发生器曝光开关连接，确保曝光同步。

8、检查预览时间小于5秒。

9、系统至少存储的700幅图像，图像可被存储在光盘上。

10、支持DICOM网络协议，包含D-Link DAP2553无线接入点、以太网交换机、发生器接口控制板、线控接入板。

11、操作台的主要功能包括：数据采集和传递、曝光同步和图像捕获、采集和处理数字影像、 系统管理。

12、图像处理功能：对比度和亮度调节、图像旋转/ 翻转、图像放大/移动、图像颜色反转、文本注释功能、1厘米刻度、检查条件显示。

13、电源装置：锂离子充电电池。

（四）、配置：

1、影像工作站 1套。

2、充电电池 1块。

3、野外便携式箱1个。

三、低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛仪）

- 、用途：用于缓解、减轻产妇分娩过程中的疼痛。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备低频脉冲电刺激功能。

- 具备触摸显示屏。

- 具备多方式操控功能。

- 具备多种模式调控功能。

- 具备有线与无线终端资金双通道独立工作。

- 具备一键镇痛功能。

- 镇痛输出强度：≤50mA，并可调。

- 镇静输出强度：≤30mA，并可调。

- 、配置要求

- 主机                1台