附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、激光治疗机

- 用途：用于色素性疾病治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 激光工作物质：Nd:YAG激光器。

- 运转方式： Q开关激光倍频转换。

- 具备关节平衡锤式导光臂等传输方式。

- 治疗手具带有光斑及能量密度自动调整功能。

- 具备变焦可调节组合式手具。

- 激光波长：1064nm/532nm。

- 最小脉宽：≤6ns。

- 最大能量密度：≥51J/cm2（1064nm）；22 J/cm2（532nm）。

- 采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦等光路系统。

- 激光输出单脉冲能量或功率：1064nm：≥1580mJ/532nm:≥380mJ ;1064nm长脉冲:0.3ms,≥3000mJ。

- 具备封闭式内循环水冷却，外循环风冷却恒温调节系统。

- 激光输出重复频率：1～10HZ。

- 具备激光光闸、断水、过载等多重安全保护功能。

- 瞄准光系统：650~670nm波长红色半导体指示光≤5mv，亮度从弱到强可调。

- 具备彩色触摸屏显示功能。

- 具备医生操作界面及能量修正界面；腔体温度显示功能。

- 具有光斑计数、计时；故障语言显示、密码设置、常用数据储存功能等。

- 配置要求

- 主机                        1台

- 导光臂                      1套

- 激光防护眼镜                1副

- 脚踏开关                    1副

二、过敏原检测治疗系统（生物物理治疗仪）

- 用途：用于过敏原检测。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 治疗类型：A、H、Ai、H+Di、Di等治疗模式。

- 具备针对性选择定频、摆频、扫频或全频治疗功能。

- 具备连续稳定放大；呈阶梯状递增式放大；呈阶梯状递减式放大；扫描放大等放大方式。

- 具备存储治疗程序功能。

- 具备传导值测试、象限值测试、信息点测试、环境测试、过敏原测试、药剂测试、点治疗等。

- 带宽扫描速度：扫描频率的速度3～180秒，扫描放大的速度3～300秒。

- 具备自检功能。

- 具备特殊过滤功能。

- 配置要求

- 主机                        1台

- 红外传输器                  1个

- 检测笔                      1个

- 电极                        1套

- 过敏原样本                  5套

三、高速冷冻离心机

- 用途：用于分离细胞和细菌等生物大分子。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 最高转速：≥22000rpm。

- 最大离心力：≥50000g。

- 具备250ml×6、85ml×6等规格角转头。

- 离心时间：≤1小时。

- 具备微处理器控制，存储≥100程序。

- 温度：-20℃--+40℃。

- 具备快速制冷功能。

- 具备快速短暂离心功能。

- 具备自动转头识别和门锁释放装置。

- 具备触摸屏显示器。

- 具备自动不平衡、过热和过速自动报警系统。

- 配置要求

- 主机                  1台

- 250ml×6角转子       1个

- 85ml×6角转子        1个

- 15ml适配器           6个

- 50ml适配器           6个

- 动态远程心电实时监护系统

- 用途：用于心电远程会诊、诊断、检查、教育和信息共享等远程医学活动。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 软件系统

  - 具备新建、修改、查找患者信息管理功能。

  - 支持患者心电数据删除与备份功能。

  - 具备实时监测监护墙支持监护窗口数量设置功能。

  - 具备实时显示患者心电波形及相应参数、呼吸率、脉率等功能。

  - 具备心电波形回放、暂停及异常心电图实时打印功能。

  - 支持全程回放所有心电波形。

  - 支持选择导联功能。

  - 支持设置增益、设置走速功能。

  - 支持通过时间检索波形功能。

  - 支持同步显示单导的缩略波形功能。

  - 支持添加打印波形功能。

  - 具备报告生成及上传数据到服务器功能。

  - 具备编辑心拍类型功能。

  - 具备对心拍实现批量输入、批量删除、批量修改功能。

  - 具备反混淆波形叠加分析功能功能。

  - 具有模板类型修改与模板合并功能。

  - 具有可选择任意导联，重新模板分类功能。

  - 具有室性类异常、室上性类异常、长间歇、最快心率、最慢心率自动统计与编辑功能。

  - 具有房颤、房扑手动编辑功能。

  - 具备事件统计列表、单事件波形列表与心电导联波形同屏显示功能。

  - 支持心室晚电位编辑功能。

  - 具备心率趋势与ST段趋势同屏显示功能。

  - 具有通过趋势波形联动选择导联心电图功能。

  - 具有多种间期直方图功能。

  - 具备直方图、心拍列表与导联波形同屏显示。

  - 具备通过直方图进行批量修改功能。

  - 具有将分析结果中的异常情况按小时分时统计，方便查看全天不同时间的异常情况功能。

  - 支持对佩戴人数进行财务管理统计功能。

  - 具有时域分析功能。

  - 具有频域分析功能。

  - 具有编辑概要报告参数功能。

  - 具有编辑小时列表报告功能。

  - 具有插入诊断结论功能，方便诊断结论输入功能。

  - 具备插入心电图片段按时间自动排序功能。

  - 具有不同报告模式切换功能。

  - 支持A4纸与专用的心电图纸打印。

  - 具有选择打印不同报告页的功能。

  - 支持心电图片段打印功能。

  - 具备远程判读功能。

- 动态心电监护仪

  - 导联：12导联或以上。

  - 采样精度：≥16Bit。

  - 采样率：≥500点。

  - 噪声电平：≤30μV。

  - 共模抑制比：≥80dB。

  - 扫描速度：≥25mm/s。

  - 监护时长：≥24小时。

  - 具备数据输入输出接口。

  - 具备无线功能。

  - 具备24小时实时传输功能。

  - 存储容量：≥24小时×7天。

  - 具备导联脱落、心律异常、电量检测报警、网络信号中断等报警功能。

  - 具备1-12道波形通道配置功能。

  - 具备心电数据支持断点续传功能。

  - 具备自动时间校准功能。

  - 心率测量范围：30~300bpm。

  - 心率失常报警范围：上限范围：≥100bpm；下限范围：≤50bpm。

  - 支持24小时实时发送。

  - 具备一键求助功能。

  - 具备手动发送功能。

  - 具备波形冻结功能。

  - 具备导联选择功能。

- 配置要求

- 软件系统                             1套

- 动态实时监测仪及附属设备             15台

五、无创心输出量测量系统

- 用途：用于连续心功能监护。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 测量方法：改良型心阻抗法、形态校正法

- 测量参数：HR,SV,CO,CI,VET,EF(est.),Contractility Index,SVR,SVRi,LCWi

- 具备血流动力信号采集终端。

- 传感设备：6个专用电极或一次性导联

- 具备实时数据和趋势图显示及打印功能。

- 评估方式：使用每博量(sv)估算公式、血流动力学分类模型等。

- 具备静态监测、运动监测、动态监测等功能。

- 配置要求

- 主机             1台

- 记录盒          1台

- 台车            1台

- 工作站          1台

- 电极片          1包

- 除颤仪

- 用途：用于除颤、体外起搏、 心电、血氧饱和度和无创血压监护。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具有手动/自动除颤、体外起搏、心电监护、 无创血压、血氧饱和度监测和记录功能。

- 具备按需、固定双模式无创体外起搏功能。

- 具备全中文化操作和显示界面。

- 具备成人儿童一体/接触指示器/带充电及放电键等电极板。

- 具有ST/AR心律失常检测报警功能。

- 具备血氧饱和度监测功能。

- 具备无创血压系统。

- 具备自动检测功能。

- 具有热阵列打印机。

- 配置要求

- 主机            1台

- 除颤电极片      1对

- 导联线          1条

- 血氧饱和度指套  1个

- 血氧袖带        1个

- 起搏电极片      1包

七、分子影像及功能磁共振实验室设备

- 用途：用于分子影像及功能磁共振实验室。

- 数量：1批

- 技术要求

  - 高效液相色谱仪 （1台）

1.1国内外知名品牌。

1.2液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、双控温多柱位柱温箱、紫外检测器、自动进样器。

1.3流路须采用原厂连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。

1.4四元梯度泵：

1）流量范围：0.001~10 mL/min，步进0.001 mL/min。

2）最大压力：≥60Mpa。

3）流量准确度：≤0.1%。

- 流量精密度：≤0.05%。

- 梯度混合精确度：≤ 0.15%。

6）溶剂种类：≥4种

7）泵清洗系统：具备主动式单独流路清洗柱塞清洗系统。

8）液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况。

1.5自动进样器：

1）兼容孔板及常规样品瓶。

2）进样方式：无样品损失，无残留。

- 进样体积：0.01~100μL。

- 进样体积准确度：≤0.5%。

- 交叉污染：≤0.004%。

- 自动防沉淀振摇及侧移功能。

- 在线稀释和在线衍生功能 。

1.6柱温箱：

1)安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。

2)温控范围：    5~80℃。

3)温度准确度：  ±0.5℃。

4)温度稳定性   ±0.1℃。

5)温度精度     ±0.1℃。

6)容量：不少于6支色谱柱。

7)预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

1.7紫外检测器：

1)频带宽度：5-255nm范围。

2 )波长：180-900 nm范围。

3)波长精确度：± 0.1 nm。

4)灯：氘灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息。

5)数据采集频率：在100HZ范围。

6)自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证。

7) 流通池具备自动温度调节功能。

1.8软件：

1)操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista

2)色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺  序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

3)可自动进行快速数据采集和后处理。

4)可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

5)具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

6)可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器。

7)可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

1.9配置要求：

1)主机1台和相关附属配置。

2、冷冻干燥机  （1台)

2.1品牌：国内外知名品牌。

2.2冷冻干燥机系统配置包括主机、冻干仓、真空油泵（配油雾过滤器），以上配置需同一品牌。

2.3冷冻干燥机主机：

1)冷阱冷却温度：≤-80℃。

2)除湿量：≥150ML/回,约10小时。

3)表标功能：数字表示。

4)安全机能：真空泵自动启动、真空度监测、冷阱温度检测、漏电时断电保护、冷却部温度上限设定真空解除功能，停电和关闭电源时自动解除真空。

5) 冷阱解冻功能：加热气融冰。

6)压缩机用制泠剂：≥80W,氦气制冷剂，冷却系统采用氦气制冷。

7)真空泵排气量：50mlmin以上。

8) 材质：SUS304。

9)吸引口径：外径≥16mm。

10)真空计：数字显示；显示范围：0.0-550.0Pa；显示精度0.1Pa。

11)配0.2μm的过滤膜，释放真空时不会受到空气的污染。

2.4冻干仓：

1)层数及尺寸：不小于2层、直径≥150mm。

2)温度调节温度：30℃固定。

3)真空油泵（配油雾过滤器）：

4)防腐涂层处理：表面防腐处理，耐有机溶剂。

5)排气速度：≥50L/min。

6)到达真空度：≥6.5 x10-2 Pa。

7) 马达：输出功率≥200W。

8)安全功能：断电保护器、防逆流阀。

2.5配置要求：

1)主机1台和相关附属配置。

3、冷冻离心机  (1台)

3.1国内外知名品牌。

3.2水平转头最高转速≥4500rpm， 最大离心力≥3000×g ，最大离心容量≥4 x 140ml。

3.3 角转头最高转速≥17000rpm ，最大离心力≥30000×g ，最大离心容量≥6 x 50ml。

3.4驱动系统：无碳刷电机直接驱动；控制系统：微处理器控制系统。

3.5转头锁定机制：具备转头自锁功能。

3.6不平衡检测：智能控制系统。

3.7程控：≥4个快捷程序。

3.8具有瞬时离心及连续离心方式。

3.9具有加减速选择，不锈钢离心腔。

3.10最大离心时间，≥9小时+连续离心。

3.11噪音（dBA）：≤65。

3.12其他功能：防生物污染密封盖，语种选择，电子门锁，转头自动识别。

3.2配置要求：

1) 冷冻离心机包括主机1台、水平转头1套、吊篮1套、密封盖1套、50ml适配器1套、15ml适配器1套，以及和相关附属配置。

- 旋转蒸发仪  (1台)

4.1品牌：国内外知名品牌。

4.2主机：

1)回转速度：在10—310rpm范围。

2) 最大蒸发能力：不小于25ML/h(水的蒸发量)。

3)到达真空度：400Pa（3mmHg）以下。

4)温度调节范围：室温+5～90℃。

5)温度调节精度：±1.0℃。

6) 温度控制：微电脑式ON-OFF控制。

7)冷凝器：立式双重盘管、冷却面积≥0.140m²。

8)具有V型冷凝器，能够防止出现蒸汽冷凝液通过吸液管回流到样品瓶中的现象；可以保证分析试料不受污染。

9)试料瓶：茄形≥1L ，回收瓶（球形瓶）：≥1L。

4.3冷却水循环装置：

1)循环方式:密闭式循环。

2)温度高定范围:-20~20℃。

3)温度调节精度:±2℃以下。

4)冷却能力: ≥450W （液温10℃）；≥300W （液温-10℃）。

5)外部循环能力:最大流量≥9/10L/min；最大扬程≥4.0/5.5m。

4.4配置要求：

1)旋转蒸发仪系统配置包括主机1台、冷却水循环装置1台、水流抽气机1台，以及相关附属配置。

5、分析天平  (1台)

5.1显示及通讯接口：≥5英寸VGA彩色触摸显示屏≥14 cm (对角线)；标配：2个USB，1个RS232 ；选配：第二RS232接口，以太网接口。

5.2最大称量值(g)：≥120g。

5.3可读性(mg)：	0.01mg。

5.4重复性sd (mg)-20g：	0.015mg。

5.5重复性sd (mg)-100g：0.02mg。

5.6线性误差(mg)：±0.1mg。

5.7量程校准点(g)：50g，100g。

5.8校准：AutoCal™ 全自动校准，每Δ1.5˚C温差或3小时间隔进行自动校准。

5.9配置要求：

1)相关附属配置。