附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 干式三气培养箱

- 用途：用于胚胎培养。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备干式培养功能。

- 具备舱体温度独立调节功能。

- 舱体温度精度±0.1℃。

- 具备三气培养功能。

- 具备数字PID控制功能。

- 具备不少于九个培养腔室。

- 配置要求

- 主机               1台。

- 如有补充请填写。

- 水套式三气培养箱

- 用途：用于培养胚胎。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备三气培养功能。

- 配备独立小门功能。

- 温度控制精度：±0.1℃。

- CO2范围：0-20%。

- 工作体积：≥57L。

- 具备数字PID控制，水套式加热功能。

- 配备内置空气过滤器（HEPA）。

- 配备双层培养箱放置架。

- 配置要求

- 主机              1台。

- 体视显微镜

- 用途：用于冷冻解冻胚胎。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 配备恒温玻璃板。

- 三目镜筒：≥11档可调变速系统，倾角30度。

- 具备复消色差物镜。

- 具备透射光照明装置。

- 具备透射明场、斜射光照明等照明方式。

- 具备内置日光平衡滤色片。

- 配置要求

- 主机              1台

- 百级超净台

- 用途：用于精液处理。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 洁净度等级：≥100级。

- 菌落数：≤0.5个。

- 噪音：≤62dB。

- 平均风速：0.25-0.45m/s。

- 照度：≥300LX。

- 配置要求

- 主机               2台。