附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 全能麻醉工作站

- 用途：用于全麻手术。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 气源：

  - 具备氧气、空气、笑气等气源。

  - 具备安全保护装置。

  - 快速充氧范围：25～75 L/min

- 流量计：具备电子显示流量计。

- 挥发罐：

  - 具备标配双麻醉灌位。

  - 具备压力、流速和温度补偿功能。

- 呼吸回路：

  - 具备一体化回路功能。

  - 具备再在吸入端和呼出端内置流量传感器功能。

  - 具备回路加温功能。

  - 具备智能回路识别报警系统。

- 呼吸机：

  - 具备气动电控呼吸机。

  - 具备全中文操作和显示功能。

  - 具备辅助/控制通气功能。

  - 具备容量控制压力限制模式、手动通气、电子PEEP等通气模式。

  - 潮气量范围：20～1500ml。

  - 吸气压力范围：5～70cmH20。

  - 呼吸频率：4～100次/分钟。

- 具备声光报警功能。

- 具备彩色触摸屏功能。

- 具备支持热插拔插件功能。

- 具备呼吸末二氧化碳监测模块功能。

- 具备监护仪监测功能。

- 具备监测麻醉气体的功能。

- 配置要求

- 主机1台及相关配配置。

- 超声探头

- 用途：用于超声检查。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 探头种类：腔内微凸探头等。

- 可视角度：≥200度。

- 基波可调频率：≥5。

- 谐波可调频率：≥4。

- 彩色多普勒可调频率：≥4。

- 脉冲多普勒可调频率：≥4。

- 穿刺架材质：钛合金等。

- 穿刺架角度：20°和30°等。

- 引导槽：≥5种。

- 配置要求

- 探头               1个。

- 穿刺架             1个。

三、数字减影血管造影装置（DSA）保修

- 用途：介入科数字减影血管造影装置（DSA）保修。

- 数量：1年。

- 技术要求

- 品牌型号：飞利浦Allura xper FD20型。

- 保修类别：全保。

- 保修年限：1年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥4次/年。

- 提供每年的详细服务报告。

四、医用磁共振成像设备（MR）保修

- 用途：影像科磁共振成像设备保修。

- 数量：3年。

- 技术要求

- 品牌型号：飞利浦Ingenia 3.0T型。

- 保修类别：全保。

- 保修年限：3年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥4次/年。

- 提供每年的详细服务报告。