**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

本次医疗设备技术论证及市场调研项目如下：

1. **溶剂回收仪**
2. **用途**：用于试剂回收。
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备回收酒精、二甲苯、福尔马林等。
7. 废液加入量：≥10L。
8. 二甲苯回收率≥90%。
9. 乙醇回收率≥90%。
10. 固形物、色素、石蜡去除率：100%。
11. **配置要求**
12. 主机 1台
13. 专业废液回收容器 2套
14. 备用进液口滤芯 2个
15. **移动式C型臂X射线机**
16. **用途**：用于骨科手术中定位。
17. **数量**：1台
18. **技术要求**
19. 品牌：国内外知名品牌。
20. C臂
	1. 沿轨道滑动：≥120°。
	2. 绕支架水平轴旋转：不小于±180°。
	3. 左右摆角：不小于±15°。
	4. 上下升降范围：≥400mm。
	5. 具备底座电动辅助支撑臂设计功能。
	6. 具备导向轮设计功能。
	7. 具备手持控制器设计功能。
21. X线发生器
	1. 最大额定容量：≥5kw。
	2. 最大管电压：≥120kv。
	3. 最大管电流：≥100mA。
	4. 具备手动等透视方式。
22. 图像处理单元
	1. 具备高清显示器。
	2. 具备高清CCU中控系统。
	3. 具备支持图像存储和翻转功能。
23. **配置要求**
24. 主机 1台
25. **骨动力系统**
26. **用途**：用于骨组织手术打磨。
27. **数量**：1台
28. **技术要求**
29. 品牌：国内外知名品牌。
30. 最大速度：≥13000rpm。
31. 具备无碳刷马达。
32. 具备电子扭力反馈系统。
33. 具备高温高压消毒功能。
34. 具备电池复活功能。
35. **配置要求**
36. 主机 1台

**四、数字化X线机保修**

1. **用途**：放射科数字化X线机保修。
2. **数量**：1台
3. **技术要求**
4. 品牌型号：美国锐柯DRX-EVOLUTION型。
5. 保修类别：全保。
6. 保修年限：3年。
7. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
8. 开机率：≥95%。
9. 预防性保养服务：≥4次/年。
10. 提供每年的详细服务报告。

**五、移动式X线机保修**

1. **用途**：放射科移动式X线机保修。
2. **数量**：2台
3. **技术要求**
4. 品牌型号：岛津MUX-200D型。
5. 保修类别：全保。
6. 保修年限：3年。
7. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
8. 开机率：≥95%。
9. 预防性保养服务：≥4次/年。
10. 提供每年的详细服务报告。