# 用 户 需 求 书

总体要求：

# 一、工程概况：

# 本项目位于广东省第二人民医院民航院区2号楼首层放射科。本次招标的内容包括：放射科机房内的射线防护工程及装修工程（详见图纸内容）。建筑面积约为100平方米。

# 二、施工工期:工期由总监理工程师发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：60日历天。

三、报价要求：

1、本项目为按综合单价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。

2、投标人应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除投标人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

# 四、投标人要求及承包方式

中标单位资质要求：需具有中国疾病预防控制中心的防辐射产品的检测报告。

中标单位为项目承包单位，按综合单价包干形式承包。不允许中标方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得招标单位书面同意后才可执行，否则招标单位将保留中止中标单位项目合同的权利。

五、质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第81号）

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院449号令

《电离辐射防护与辐射安全基本标准》GB18871-2002

《医用X线诊断放射防护要求》GBZ130-2013

《X射线计算机断层摄影放射防护要求》GB165-2012

《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》GBZ/T180-2006

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222

其它相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

3、验收及交付要求：

验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，招标人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。

项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

### GB130-2013《医用X线射线诊断放射防护要求》

（2）建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210

4、本项目的全部技术指标，包括射线防护材料、装修材料、运输、安装工艺、检测验收全过程的各项目技术参数应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

六、总体技术要求：

### 设计的总体原则是：射线防护部分应满足《医用X线诊断放射防护要求》GBZ130-2013的要求。医疗用房建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、降噪音、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的原则。

### 工程范围内的设计、施工工艺、射线防护材料的选择都应该满足防护要求。射线防护材料、运输、安装工艺等各项技术参数和指标必须符合图纸和本招标文件以及国家规范的要求。

### 投标单位应根据招标方提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的射线防护工程及装饰工程等各系统进行施工；如有需要，对系统基本配置进行深化设计。

七、工程范围

工程实施范围：

具体内容参见招标图纸范围线。招标项目范围包括：放射科机房室内射线防护工程及装修工程；供水、供电、排水、网络、消防水及消防报警等系统接口由招标人就近本楼层提供。

# 相关技术要求：

- 射线防护工程：

（1）电动推拉式防护门：

1、带警示灯及门-警示灯连锁系统

2、应配备进口品牌电动系统

3、配红外线感应防夹系统

4、门内结构采用钢骨架，内部铅板为纯度99.99%铅板经过防氧化处理。

5、304不锈钢板装饰面板

- 配有装饰包边

- 门体尺寸：1800mm*2200mm

- 防护标准：CT机房为4mmpb  DR机房为3.5mmpb

- 手动平开式防护门：

1、门内结构采用钢骨架，内部铅板为纯度99.99%铅板经过防氧化处理。

2、304不锈钢板装饰面板

3、配有装饰包边

4、门体尺寸：900mm*2100mm

5、防护标准：CT机房为4mmpb  DR机房为3.5mmpb

（3）硫酸钡防护涂料：

1、防护标准：CT机房施工4mmpb；DR机房施工3mmpb

2、施工范围：墙面及地面 （详见图纸）

3、需要严格按照防护涂料施工工艺进行施工。详见图纸

4、防护涂料需具有《中国疾病预防控制中心的防辐射产品的检测报告》。

（4）铅板：

1、防护标准：2mmpb

2、施工范围：机房内顶棚（详见图纸）

3、铅板纯度：采用含铅量99.99%的纯铅压制

4、铅板需具有《中国疾病预防控制中心的防辐射产品的检测报告》。

（5）铅玻璃：

1、清澈透明无杂质，95%可视清晰度

2、防护标准：CT机房4mmpb；DR机房3mmpb

3、铅玻璃需具有《中国疾病预防控制中心的防辐射产品的检测报告》。

2、装修工程：

（1）墙面：

1、20mm厚抗渗水泥砂浆找平层（掺入水泥用量4%的防水粉）

2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（III型）

3、 300mm*600瓷砖饰面

4、颜色样式满足科室需求

5、装饰高度：3m

（2）天花：

机房内采用轻钢龙骨600×600铝扣板天花，要求吸音性能良好，耐磨耐用，不变形，颜色耐久度良好，易于管理维护，方便维修。

（3）地面：

机房地面采用自流平找平，按图纸要求铺装同质透芯pvc地板，要求平整，易清洁，耐磨，颜色耐久度良好。

3、安全文明施工：

施工期间必须做好安全围蔽，按规范悬挂警示标志。施工过程中应有抑制扬尘、噪音等措施。运输材料或清运余泥垃圾要求在指定时间内进行，并立即清扫干净。

九、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。

十、材料供应方法及要求

1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。

2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。

# 十一、质量保证期及质保服务

1、质量要求为：合格。

2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经招标人现场人员核定质量不合格者，招标人可要求中标供应商退货，一切费用由中标人承担。

3、质量保障

（1）投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。投标人应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

（2）货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

1）货物保修服务按厂家标准执行，中标供应商免费提供至少1年免费上门保修服务的标准。保修期自验收合格，中标供应商和招标人在验收单上签字之日起计算。

2）质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）。

（2）在质保期内中标供应商应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如中标供应商不按招标人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。

（3）质保期满后，中标供应商应保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应。

（4）投标人应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴（须提供人员名单或场地证明文件），有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务。用户使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。

（5）中标供应商应安排专业维修保养工程师到招标人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

十二、项目采购量清单（见后附）

# 十三、设备材料品牌选用表：

- 在施工中设备材料必须按投标人选用的本表中的投标品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。

- 如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原中标品牌。

- 本次招标清单范围内的材料和设备品牌。

| 工程名称: 广东省第二人民医院民航院区放射科射线防护及装修工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 参考品牌 |
| 一 | 射线防护 |  |  |  |
| 1 | 铅板 | 纯度99.9% | m2 | 盛和、国乐、鑫腾达 |
| 2 | 防护涂料 | DN15 | 吨 | 盛和、国乐、鑫腾达 |
| 3 | 铅玻璃 | 1500×900、1200×800 | 块 | 盛和、国乐、鑫腾达 |
| 4 | 防护门 | 1800×2200\900×2100 | 樘 | 盛和、国乐、鑫腾达 |
| 二 | 电气 |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 | 详见图纸 | m | 广州电缆、南洋电缆、番禺电缆 |
| 6 | 灯具 | 详见图纸 | 个 | 三雄、佛山照明、飞利浦 |
| 三 | 装饰 |  |  |  |
| 7 | 墙面砖 | 300×600 | m2 | 宏陶、威尔斯、居芝宝 |
| 8 | 铝扣板 | 600×600、0.8mm | m2 | 建龙、巴迪斯、欧陆 |
| 9 | PVC胶地板 | 详见图纸 | m2 | 洁福、LG、海宝仑 |

# 上述设备材料品牌为参考品牌，投标时只可选用同档次或以上档次品牌产品。

十七、招标平面图纸（见后附）