附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、监护仪

（一）、用途：用于临床科室的普通床边监护，不包含中央监护系统中的床边机。

（二）、数量：一批。

（三）、要求：

1、各厂商需提供至少3—5个市场成熟型或新产品型号，涵盖便携式、中档、高端模块化三类监护仪。

2、所有监护仪报价至少为6参数标准配置。

3、双有创压等选配模块需列表报价。

4、曾在我院中标品牌型号报价不得高于以往成交价。所投每个型号必须有广州市三甲医院的销售合同或发票做参考（复印件加盖公章）。

5、我院将酌情选择2—3个品牌作为年度供应产品。

6、论证书需按医院要求制作，同时应有市场占有量、用户单位等清单。

（四）、技术要求：

便携式监护仪：

1、监护参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温；

2、主机和显示器一体化设计新款；

3、TFT显示器，尺寸≥8英寸，分辨率≥800×600；

4、4—8通道波形显示；

5、3/5导心电测量分析；

6、趋势图表存储≥96小时；

7、有线或无线数据接口；

8、三级以上报警；

9、电池供电时间≥2小时。

中档监护仪：

1、监护参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温；

2、预留扩展选配：有创压、呼吸末二氧化碳、血流动力学监测等；

3、TFT彩色显示器，尺寸：8.4—12.1英寸，分辨率≥800×600；

4、8通道以上波形显示，可同时显示七导联以上心电图；

5、3/5、12导或可配12导心电测量分析；

6、心率失常分析；

7、趋势图表存储≥96小时；

8、有线或无线数据接口；

9、三级以上报警及错误、故障报警；

10、锂电供电时间≥2小时；

高端监护仪：

1、标配监护参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温；

2、模块插件式监护仪；

3、预留扩展可选配：有创压、呼吸末二氧化碳、血流动力学监测、麻醉气体、麻醉深度等；

4、TFT彩色显示器，尺寸≥12英寸，分辨率≥800×600；

5、8通道以上波形显示，可同时显示十二导联心电图；

6、3/5、12导心电测量分析；

7、心率失常分析；

8、趋势图表存储≥100小时，全息波形回顾；

9、有线或无线数据接口；

10、三级以上报警及错误、故障报警；

11、锂电供电时间≥2小时；

二、注射泵

（一）、用途：用于临床科室的药物注射。

（二）、数量：一批。

（三）、要求：

1、各厂商需提供单通道、双通道及多通道注射泵报价，以及组合式泵的报价及计算方法；

2、曾在我院中标品牌型号报价不得高于以往成交价。所投每个型号必须有广州市三甲医院的销售合同或发票做参考（复印件加盖公章）；

3、我院将酌情选择1—2个品牌作为年度供应产品；

4、论证书需按医院要求制作，同时应有市场占有量、用户单位等清单。

（四）、技术要求：

1、四种以上注射模式：ml/h模式、恒速注射模式、简易时量推注模式、间断给药模式；

2、预设功能：能预设注射所需求药量。简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务；

3、可自动识别注射器规格： 5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml；

4、注射器品牌要求：≥25种品牌识别；

5、注射速率范围：

5ml注射器≥0.1-150ml/h；

10ml注射器≥0.1-300ml/h；

20ml注射器≥0.1-600ml/h；

30ml注射器≥0.1-900ml/h；

50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h；

6、注射量误差：≤±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）；

7、完整齐全的报警功能：提供遗忘操作报警、速度异常报警（快、慢、停）、推座异常报警、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、药尽、交流掉电、电池电量不足、预设注完、注射完毕、系统自动报警，报警以声音、指示灯、文字同时提供；

8、阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低300±100mmHg、中500±150mmHg、高900±200mmHg；

9、快速推注bolus功能， bolus速度：

5ml注射器bolus速度：150ml/h；

其它规格注射器bolus速度均为：300ml/h；

10、KVO速率：0.1 ml/ h；

11、可预设总量0.1～1000ml。注射总量积累：可显示0.0001～999999ml；

12、人机界面：3.0寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面；

13、交直流两用：AC100-245V、50Hz±1Hz；电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作5小时以上。