**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **麻醉机内部回路消毒机**
2. **用途**：用于麻醉机内部回路消毒
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 消毒完成后回路内无任何腐蚀，提供无腐蚀性检测报告。
6. 消毒设备和消毒试剂具有卫生安全评价报告。
7. 无须拆卸即可进行内部回路消毒，消毒运行时间小于或等于30分钟。
8. 具备温度控制装置
9. 可打印消毒记录
10. 具备自动加液功能
11. 具备超声雾化功能
12. 具有自动注水、排水功能
13. 消毒循环结束后无需解析可自然分解
14. 兼具给麻醉机和呼吸机消毒功能更优
15. 消毒级别满足《消毒技术规范》(2002年版)最高要求，必须杀灭芽孢，符合消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值＞3.0；对人类冠状病毒、脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值>4.0；对龟分枝杆菌脓肿亚种、白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单菌的杀灭对数值>3.0
16. **配置要求**
17. 主机 1台