项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **MRI引导医用直线加速器**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
	1. X线能量：≥6MV。
	2. 功能：具备二维计划放疗、三维适形放疗、简单旋转放疗、适形旋转放疗、静态调强放疗、动态调强放疗、容积旋转调强放疗、呼吸门控放疗等。
	3. 机架连续旋转角度：≥180°。
	4. 独立准直器系统：旋转范围≥±175°；上移动范围≥30cm，下移动范围≥22cm。
	5. 治疗床：具备可遥控操作，紧急停机按钮。
	6. 多叶准直器系统：叶片数≥120叶；最大射野≥24cm×24cm；最小射野≤0.5cm×0.5cm；
	7. 具备超导磁体MR成像系统。
	8. 治疗计划系统：具备放射治疗计划TPS，物理师工作站≥2台，医生工作站≥4台。
	9. 放疗专用网络系统：网络数据传输速度≥1000Mbps；客户/服务器结构模式的SQL关系数据库软件。
5. **配置要求**
6. 主机 1台
7. 放射治疗计划 1套