广东省第二人民医院健康小屋用户需求书

## （一）项目概况

广东省第二人民医院（广东省应急医院）位于广东省广州市海珠区新港中路466号大院，始建于1947年，建筑面积15万平方米，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，全国首家互联网医院，全国首家5G全场景智能医院。承担国内外重大突发公共事件的应急医疗救援任务，在非典型肺炎、埃博拉病毒、新冠肺炎等重大疫情防控中做出了重要的贡献，得到了省委省政府、省卫生健康委及群众的充分肯定。为了进一步发挥公立医院的公益性， 帮助偏远地区做好老百姓寻医问药及健康宣教需要，应新兴县卫健局要求，建立一体化健康小屋，延申医院的医疗健康服务半径，满足医疗业务的发展需求。

## （二）采购内容

一体化健康小屋

## 参数指标要求

1.1	产品整体一体式设计，采用ABS材质外壳设计；

1.2	为方便使用身高体重秤支持左侧或右侧摆放；

1.3	产品内置了二代身份证读卡器，人脸识别系统等登录模块，并集成了身高，体重，脉率、舒张压，收缩压，体温，血氧、中医体质辨识、人体成分分析等参数测量，并可支持扩展检测设备，系统可以通过wifi，有线等多种方式发送数据到健康管理平台。

2	支持扫描二维码登陆；

3	系统

3.1	支持二代身份证系统登录，无网络环境下，支持离线人脸识别登录；

3.2	测量引导界面有真人视频和语音提示，帮助居民能够快速使用设备；

3.3	个人身份信息，身高，体重，BMI，血压、脉率，体温，血氧、中医体质辨识、人体成分分析等都可以自动显示并存储到系统中；

3.4	系统采用一步一步引导式测量设计，测量一项完成后自动进入下一项目测量，方便居民进行自助测量；

3.5	系统中的检测项目可以通过管理员选择自主配置任意检测项目打开或关闭，方便进行相关筛查；

3.6	系统提供数据接口，可以与第三方接口对接；

3.7	系统支持热敏纸打印输出体检结果

4	全自动身高体重秤

4.1	身高测量方式：无接触式超声波测量；

4.2	身高测量范围及精度：范围：70－200CM  精度：±5mm；

4.3	体重测量范围及精度：范围：5 －200KG  精度：±100g；

5	袖筒式全自动血压计

5.1	测量原理：脉搏波法

5.2	测量范围：压力（0～300）mmHg[（0～36）kPa]，

脉率数：30次/分～200次/分

5.3	测量准确度：压力±2mmHg（±0.267kPa）以内，脉率数±2%以内；

5.4	电击保护：II类设备，B型应用部分

5.5	适用臂周范围：17cm～42cm

6	红外额温枪

6.1	测量范围：体温模式：30℃-45℃；

6.2	红外测量法，1s快速测温；

6.3	感温部：非接触式红外线传感器（红外额温）；

6.4	测量精度30℃~45℃，±0.2℃。

6.5	显示分辨率：0.1℃

7	触控一体机终端

7.1	≥8.9寸触摸显示屏，IPS屏幕，10点触摸，分辨率1920*1200

7.2	CPU：4核，1.92GHz, 内存2G，存储32G；

7.3	摄像头：≥200w,宽动态摄像头；

7.4	通讯接口：RJ45，WIFI,BT4.0,USB2.0,RS232,HDMI

8 与医院现有健康相关信息系统对接，即时问诊：一键问诊，发起后立即链接到网络医院，在线视频与医生面对面沟通，如需购买处方药，则在线医生可开具在线处方，线上支付后（不限医保、支付宝、微信等在线支付方式），凭购药二维码到邻近的智能药柜扫码直接取药；

专科问诊：可针对专病，选择互联网医院专科医生问诊。其它公共卫生要求接口。

## (四)项目实施要求

1、设备安装

为了提供最高的可靠性和安全性，最大限度降低生产环境的停机风险，硬件配置和架构必须完整、合理、安全、可靠。供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。

若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。项目集成实施后不能影响整体性能。

2、施工要求

1）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体实施方案，项目在实施过程要求有工作记录，项目实施完成后实施过程工作记录交院方一份。

2）供应商应提供项目实施后系统上线运行应急保障措施，要求的售后技术支持的计划与措施（包括：培训和承诺）。

3）安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。

4）工期为从合同签订日起，30个工作日内部署完成。

5）所有设备均须由供应商送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

6）自安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

7）供应商和产品供货商对提供的产品保证五年产品免费技术支持与售后服务。

8） 供应商对投标产品的技术指标应严肃响应,采购人有权要求对中标产品进行现场测试，产品测试结果不符合招标指标的，采购人有权要求无偿更换符合要求的产品。

3、测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5） 供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

产品验收要求

1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

3) 甲方工程师经中标单位培训后可以独立管理项目所含设备、软件。

## （五）质保期及售后服务要求

1、本项目的质量保证期（简称“质保期”）为不少于五年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期从项目工程实际竣工验收合格之日算起。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、质保期内，供应商负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向用户收取费用。

4、乙方须在广东省内设有维修服务机构，对产品提供终身维护，保证每季度免费上门检修一次。设备故障报修的响应时间：周一至周五8:30～18:00期间为半小时内，其余期间为6小时内。若电话中无法解决，24小时内派工程技术人员到达现场进行维护。24小时内无法修复正常的，须提供备件以保证系统的正常使用。对有争议的故障，先修复再商议。

5、所有设备保修服务方式均为供应商或设备生产厂家上门保修，即由供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商或原厂家承担。

6、对于不能明确是否是硬件出现故障时，供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

7、供应商必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

8、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。