项目相关技术参数及配置参阅附件

附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

1：商务要求

- 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。

- 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。

- 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

- 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

2：技术参数及配置

- 基因分析仪

- 用途：用于生殖医学中心全外显子组测序一代验证等，可进行sanger测序和片段分析。

- 数量：1台

- 技术要求（参考）

  - 通道：≥4

  - 荧光染料数：≥6

  - 毛细管长度：28cm、36cm、50cm等

  - 具备全自动进样方式

  - 具备全自动注胶功能

  - 激光器：固态激光器等

  - 激光器光源波长：505nm等

  - 荧光染料波长：500nm-700nm等

  - 分辨率：≤0.15bp

- 参考配置要求（至少包括）

  - 主机     1台

  - 配套计算机工作站1套

- 细胞融合仪

- 用途：用于生殖医学中心卵母细胞激活

- 数量：1台

- 技术要求（参考）

  - 交流电场

  - 交流波形：正弦波

  - 交流电压：0-35V等

  - 频率：400KHz、1000KHz等

  - 后融合持续时间：0-100s等

  - 直流电场

  - 电压波形：方波脉冲和不规则波形等

  - 脉冲电压：1-230V等

  - 脉冲宽度：10-500μs等

  - 脉冲数量：1-100等

  - 极性：正向/负向

  - 程序存储：≥20个

  - 电阻测量范围：0-40kΩ等

- 参考配置要求

  - 主机1台

- 压电破膜仪

- 用途：用于生殖医学中心配合显微操作系统进行胚胎透明带及细胞膜穿孔等

- 数量：1台

- 技术要求（参考）

  - 具备压电陶瓷高频振动功能

  - 具备振幅、速度、振动次数等穿孔参数设置功能

  - 具备清理针口功能

  - 强度调节范围：1-100等

  - 速度调节：1-40等

  - 具备触摸操作功能

- 参考配置要求

  - 主机1台